检验科“精子质量分析仪”招标需求表

| 产品主要用途描述 | 用于:男性精子质量分析 |  |
| --- | --- | --- |
| 安装场地 | 检验科 |  |
| 使用环境 | 无特别要求 |  |
| 技术参数要求 |  |  |
| 主要配置名称 | 具体性能与参数要求 |  |
| 硬件配置 | 1.★产品设计遵循WHO《人类精液检查与处理实验室手册》（第五版） |  |
|  | 2. ▲设备全自动扫描分析视野数量多，且随机选择，自动扫描，克服人为选择视野的主观选择型性误差，数据准确、重复性好，对自动采集图像进行回放查验。 |  |
|  | 3.▲显微扫描、图像采集、计算机、显示屏、温控系统高度集成，一体化设计。仪器能实现：自动聚焦采图、自动移动视野、自动分析精子参数、内置显微镜（电动扫描）功能技术指标： - 载物台移动最小步距：X轴≤0.002mm, Y轴≤0.002mm； - 物镜转换器能自动转换定位，其重复性误差≤0.015mm； - 配置相衬装置，形成全自动相差扫描精子分析 |  |
|  | 4.仪器温度可控制在36.5.0℃到37.5.0℃之间；温度超过37.5℃或低于36.5℃，设备提示“异常”，并且“自动分析”按钮功能失效 |  |
|  | 5.仪器采用10um间隙的一次性精子计数池，避免交叉污染； 质控：具备质控功能，可选配标准浓度质控； 提供配套的质控品、检测试剂和耗材的规格与价格。 |  |
|  | 6. 仪器分析一个标本时间≤60秒；仪器精子浓度的测量误差在±10%以内。 |  |
|  | - 7.▲彩色激光打印机参数：达到“打印机速度≥20页/分钟，首页输出时间：≤15.0秒钟，月打印负荷量4900页及以上，打印纸：A4规格以上。 |  |
| 软件件配置 软件件配置 | 1.★检验报告项目全开放、可编辑，项目包括精液理学性状类、精子显微镜动力学分析类、形态学分析类、精子功能实验类、化学分析类及免疫分析类等 |  |
|  | 2. 精子动力学分析项目遵循国际行业CASA与WHO标准，活力级别分为PR、NP、IM三个级别，报告≥40项活力参数 |  |
|  | 3.▲精子形态学模块在WHO标准化基础上，细分各种畸形类别及畸形率，可结合人工识别辅助多项形态学分类并输出 |  |
|  | 4.可自动计算畸形精子指数（TZI）、精子畸形指数（SDI）、多重异常指数（MAI），可跟踪精子运动轨迹并描述输出彩色运动轨迹 |  |
|  | 5.软件人性化开放式设计：报告及检验项目可根据实际需求增添修改，打印报告格式可自定义设计，报告检验项目可自定义输出 |  |
|  | 6.设备检测输出项目 6.1：检测项目：被检总数、精子浓度、精子总数、总活力百分率、 PR百分率、NP百分率、IM百分率、PR浓度、PR精子总数 6.2：可编辑项目：采精时间、禁欲天数、采精方式、精液体积、稀释比例、 液化时间、液化状态、粘稠度、凝聚度、外观、气味、PH值、自定义项目 6.3：形态学统计项目：正常形态精子（%）、异常形态精子（%）、 头部异常（%）、颈部和中段异常（%）、尾部异常（%）、过多胞浆残余精子（%） |  |
|  | 7. 使用期间，若有软件升级情况，供应商应承诺免费提供升级服务； |  |
|  | 8.可与医院LIS系统进行无缝连接，连接费用由供货商提供。 |  |
| 设备配置清单 |  | 数量 |
| 精子质量分析仪 |  | 1 |
| 彩色激光打印机 |  | 1 |
| 备注： 1、带“★”符号项目为必须满足指标，若出现一项负偏离，则视为废标 2、带“▲”符号项目为重要指标，若出现三项及以上负偏离，则视为废标 3、其他项目为一般指标，若出现五项及以上负偏离，则视为废标 4、论证专家组应不少于3人，使用科室1人，相关科室专家不少于2人(可邀请院外相关领域专家) |  |  |

科室主任签字：

论证专家组签字：

年    月    日