检验科“免疫定量分析仪”招标需求表

| 产品主要用途 | 用于心血管包括脑损伤病人的早期辅助诊断、感染程度检测. |  |
| --- | --- | --- |
| 安装场地 | 检验科，无特殊要求 |  |
| 使用环境 | 无特殊要求 |  |
| 技术参数要求 |  |  |
| 主要配置名称 | 具体性能与参数要求 |  |
| 硬件配置 | 1.▲试剂通道5个（可以同时检测5个不同项目），至少包括NT-proBNP、S100-β、心肌损伤标志物(cTnl、 MYO、CK-MB)、H-FABP、PCT等检测项目； |  |
|  | 2.检测原理：免疫层析法； |  |
|  | 3.光学检测器：光源稳定，寿命长久，重复性好； |  |
|  | 4.质控及定标：采用内标技术，客户无需再定标； |  |
|  | 5.▲试剂贮存：试剂可以常温贮存，独立包装，随取随用； |  |
|  | 6. ▲样本类型：全血、末梢血、血清、血浆、尿液等； |  |
|  | 7.品牌计算机：达到“500G硬盘、4G内存、双核CPU、21寸液晶显示器”及以上； |  |
|  | 8.打印纸：达到A4规格70g/m2及以上； |  |
|  | 9.样品体积：6μL～90μL； |  |
|  | 10.反应孵化时间：≤16分钟； |  |
|  | 11.▲检测时间：15~30秒（机内检测时间）； |  |
|  | 12.▲重复性：检测结果的变异系数≤20%； |  |
|  | 13.▲样本识别：采用条码识别技术，自动识别样本类型； |  |
|  | 14.仪器显示：液晶显示屏10英寸及以上，电阻触摸屏、分辨率800×600及以上； |  |
|  | 15. ▲提供配套的质控品、检测试剂和耗材的规格与价格； |  |
| 软件配置 | 1.供应商提供完善配套售后服务； |  |
|  | 2.★可与医院HIS、LIS系统进行无缝连接，连接费用由供货商提供； |  |
| 设备配置清单 |  | 数量 |
| 免疫定量分析仪 |  | 三台 |
| 品牌电脑 |  | 一套 |
| 黑白激光打印机 |  | 一台 |
| 备注： 1、带“★”符号项目为必须满足指标，若出现一项负偏离，则视为废标 2、带“▲”符号项目为重要指标，若出现三项及以上负偏离，则视为废标 3、其他项目为一般指标，若出现五项及以上负偏离，则视为废标 4、论证专家组应不少于3人，使用科室1人，相关科室专家不少于2人(可邀请院外相关领域专家) |  |  |

科室主任签字：

论证专家组签字：

年    月    日