检验科“全自动特定蛋白分析仪”招标需求表

| 产品主要用途 | 用于监测临床病人住院感染和组织损失时血浆浓度快速急剧升高的急性期蛋白. |  |
| --- | --- | --- |
| 安装场地 | 无特殊要求 |  |
| 使用环境 | 1.电源：（100-260）V～ 50/60Hz 300VA。室内温度10℃-38℃环境条件下运行 2 .配置符合中国有关标准要求的插头，或提供适当的转换插座. |  |
| 技术参数要求 |  |  |
| 主要配置名称 | 具体性能、参数要求 |  |
| 硬件配置 | 1、▲自动化程度：全自动（仪器自动采血样、吸样前自动混匀、自动添加试剂、全自动检测、自动打印报告），原始试管直接批量进样，自动穿刺、取样； |  |
|  | 2、进样方式：具有两种进样模式同时进样，即封闭穿刺进样模式和开放进样模式可同时进样； |  |
|  | 3、多通道检测：5通道及以上，检测速度≥160测试/小时； |  |
|  | 4、CRP检测线性范围：0.5-350.0mg/L及以上； |  |
|  | 5、▲测量重复性：CV≤5%； |  |
|  | 6、▲反应杯清洗方式：反应杯可重复使用，仪器自动清洗反应杯； |  |
|  | 7、★样品类型：静脉全血、末梢全血、血清、血浆、预稀释血； |  |
|  | 8、仪器内试剂制冷装置：仪器内置试剂制冷装置； |  |
|  | 9、品牌计算机：达到“双核CPU、 内存4G、硬盘：1T、22寸液晶显示器”及以上； |  |
|  | 10、打印纸：A4规格70g/㎡及以上； |  |
|  | 11、存储系统：系统可存储≥10000组数据； |  |
|  | 12、测量准确度：≤6%； |  |
|  | ▲13、方法学：散射比浊法 |  |
|  | ▲14、提供配套的质控品、检测试剂和其它耗材的规格与价格； |  |
| 软件配置 | 1、▲质控功能：仪器自动按年度季度月度统计质控数据； |  |
|  | 2、可与医院HIS、LIS系统进行无缝连接，连接费用由供货商提供； |  |
|  | 3、售后服务：配有厂家售后服务人员，并开通400服务热线； |  |
| 设备配置清单 |  | 数量 |
| 全自动特定蛋白分析仪 |  | 1套 |
| 品牌电脑 |  | 1台 |
| 激光黑白打印机 |  | 1台 |
| 备注： 1、带“★”符号项目为必须满足指标，若出现一项负偏离，则视为废标 2、带“▲”符号项目为重要指标，若出现三项及以上负偏离，则视为废标 3、其他项目为一般指标，若出现五项及以上负偏离，则视为废标 4、论证专家组应不少于3人，使用科室1人，相关科室专家不少于2人(可邀请院外相关领域专家) |  |  |

科室主任签字：

论证专家组签字：

年    月    日