疼痛科“医用红外热像仪”招标需求一览表

| 产品主要用途描述 | 一、由于疼痛区域必然伴有异常代谢、神经功能变化、血液循环异常变化。这些因素也必然导致体表局部温度的变化，利用远红外热像仪检测与疼痛相伴的温度变化来反映疼痛的性质、程度和范围。例如。腰椎间盘突出、CT、MRI可以把椎间盘突出的位置前后相邻关系显示的非常清楚，但仅凭CT、MRI影像结果，要说清楚患者目前疼痛程度性质范围是有相当困难的。大多数情况下，病人疼痛期以及通过保守治疗症状消失后，CT、MRI等影像学很少有变化。红外热图则明显不同。随着无菌性炎症、充血状态的改善及症状的改善，这种偏高温热图则会逐渐恢复正常。而肌紧张、筋膜慢性损伤、神经压迫引起的疼痛会出现低温改变、疼痛消失时，其热图亦恢复正常。 二、红外热像检测技术在疼痛临床的作用： 1鉴别、分析疼痛性质 2.显示疼痛部位、范围 3.了解疼痛程度 4.指导疼痛治疗 观测治疗效果 5.使患者主诉可视化，治疗靶向化。 |  |
| --- | --- | --- |
| 安装场地及使用环境 | 现有医用红外热像诊疗室，无其它特殊要求 |  |
| 技术参数要求 |  |  |
| 产品功能或配置名称 | 具体性能、参数要求 |  |
| 参数 | 一、红外摄像装置 1、非致冷焦平面红外探测器。 2、工作波段8-14UM， 3、瞬时视场≤1.39mrad, 4、帧频≥30帧/秒 5、温度分辨率NETD≤0.1 ℃ 6、测温范围30-42度 ▲7、帧像素≥384×288×14Bit 8、成像距离0.5m-3M。 ▲9、测温准确度≤0.4℃。 ▲10、测温重复性≤0.2℃。 11、环境温度： 10℃ ～ 30℃ 12、调焦方式：计算机控制电动调焦 13、数据接口类型：USB2.0 数字接口 ▲14、摄像头内置温度校正功能（无需外置黑体校正） 15、球形红外热像摄像机，可四向跟踪拍摄目标，拍摄无死角 ▲16、动作语音提示屏,内置三维动画显示软件 17、医学操作平台集成(内置电脑\显示器\操控系统\扫描系统\评估系统) 18、智能化操作台，全数字式控制台,规格：60cm×50cm×140cm 19、电脑 ：工控主板 理器：i3、内存： 4G、硬盘：500G 20、打印机 : 彩色激光打印机 二、软件 ▲21、包含拍摄\分析软件包,包含疼痛专科报告、体质报告、体检软件报告、中医报告4套报告系统(提供软件著作权证书) 22、鼠标点击出温度显示；可进行点、圆形、矩形等温度测量方式。 23、图像处理：实时动态多图显示冻结图像，图像放大/缩小、区域温度比较/保存. 24、测温数据：自动显示背景温度、所拍摄人体的平均温度，所选测温区域 可自动显示绝对温度AT、相对温度RT，可进行多关测温数据。 25、数据库自动按照日期、姓名、文件夹管理 ，生成报告含所测量区域温度值。具备病灶部位突显层析技术（最小温度层析0.025 ℃） 三、 证书 ▲26性能指标符合国家标准GB T19665-2005（提供检测报告） ▲27国家YY0505-2012 电磁兼容检测（提供检测报告） 28 ISO:13485质量体系认证 四、售后 29.修期3年， 软件终身免费升级，免费技术培训。 |  |
| 主要配置 |  | 数量 |
| 红外摄像装置 |  | 1套 |
| 控制台车 |  | 1套 |
| 操作台车 |  | 1套 |
| 彩色激光打印机 |  | 1台 |
| 电脑主机 |  | 1套 |
| 显示器 |  | 2台 |
| 中医体质软件报告 中医软件报告 、疼痛康复软件报告 、体检软件报告 |  | 4套 |
| 控制组件 |  | 1套 |
| Flash动画语音提示拍摄系统软件 |  | 1套 |
| 备注： 1、带“★”符号项目为必须满足指标，若出现一项负偏离，则视为废标 2、带“▲”符号项目为重要指标，若出现三项(含)及以上负偏离，则视为废标 3、其他项目为一般指标，若出现六项(含)及以上负偏离，则视为废标 |  |  |