**高内科实验室“万分之一电子天平”招标需求表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **产品主要用途** | 主要用于实验室样品称重 | |
| **安装场地** | 无振动的固定平台 | |
| **使用环境** | 室温：18~26度，温度波动不大于每小时0.5度 湿度：55%-75% | |
| **技术参数要求** | | |
| **主要配置名称** | **具体性能与参数要求** | |
| **电子天平主机** | ★1、大屏幕彩色触摸屏：≥4寸  ▲2、中文操作界面。  ★3、温度、时间触发的全自动内部校准和调整isoCAL。  ▲4、内置应用程序：配方、组分、统计数据、密度、百分比称量、单位转换、不稳定称重、检重、峰值保持、计数等标准应用程序  5、内置Mini USB接口；可自动识别标准打印机YDP40（选配件），直接向Excel 等传输数据而无需使用额外软件  6、监管锁，可以用于防止意外操作的菜单锁  7、前置式水平仪  8、峰值保持功能  9、下部吊钩，满足大体积称量  ★10、量程：220g  ★11、可读性：0.1 mg  ▲12、称盘尺寸：Ф90 mm  ▲13、重复性（≤±mg）：0.1  ▲14、线性（≤±mg）：0.2  ▲15、标准响应时间：2s | |
| **防风罩** | 带有防静电涂层的分析防风罩，易于滑动打开的玻璃门 | |
| **电源** | 交流适配器组件 | |
| **秤盘** | 可独立清洁或更换 | |
| **设备配置清单** | | **数量** |
| 1、电子天平主机 | | 1台 |
| 2、防风罩 | | 1套 |
| 3、电源 | | 1套 |
| 4、秤盘 | | 1套 |
| 5、安装图及使用说明书 | | 1套 |
| **备注： 1、带“★”符号项目为必须满足指标，若出现一项负偏离，则视为废标**  **2、带“▲”符号项目为重要指标，若出现三项及以上负偏离，则视为废标**  **3、其他项目为一般指标，若出现五项及以上负偏离，则视为废标** | | |

**科室主任签字： 科室代表签字：**

**年 月 日**