麻醉科“高频电刀”招标需求一览表

| 产品主要用途描述 | 取代机械手术刀进行组织切割和凝血 |  |
| --- | --- | --- |
| 安装场地及使用环境 | 麻醉科手术室，无特殊安装要求。 |  |
| 技术参数要求 |  |  |
| 产品配置名称 | 具体性能、参数要求 |  |
| 高频电刀 | ★主机技术：要具备组织密度即时反馈系统通过即时检测组织阻抗大小变化，由电脑控制输出功率大小的自动调节，而维持功率恒定。 |  |
|  | ★脚踏连接口：≥3个脚踏连接口，可独立脚踏控制每个功能区域。 |  |
|  | ▲负极板接触质量监测系统。监测范围5欧姆—135欧姆。可随时监测负极板和病人体表的接触面积质量,接触质量不好时主机立刻停止输出,彻底消除负极板烫伤的危险. |  |
|  | 器械自动识别功能：一旦电极出现问题，主机会自动报警。 |  |
|  | 单极凝血峰峰值电压（P-P VIKTAGE）：≥9000伏 电切功率：≥300W，（1～300W可调） 电凝功率：≥120W，（1～120W可调） |  |
|  | 单极电切模式：≥4种模式 低压切割峰值电压≥1350V 纯切峰值电压≥2300V 混切峰值电压≥3300V CEM单极电切峰值电压≥1000V |  |
|  | 单极电凝模式：≥5种模式 干燥凝血峰值电压≥3500V 电灼凝血峰值电压≥8500V LCF电灼凝血峰值电压≥6900V 喷射凝血峰值电压≥9000V CEM单极凝血峰值电压≥3500V |  |
|  | 双极功率：≥70W，（1～70W可调） |  |
|  | 双极电凝：≥3种模式 精确双极峰值电压≥450V方便用于神经外科、显微外科和其它应用双极的外科手术。 标准双极峰值电压≥320V 宏双极峰值电压≥750V |  |
|  | 氩气系统拓展功能：具备。可与所有内窥镜相连，可联接氩气车而升级为氩气刀 |  |
|  | 外接排烟系统：具备 |  |
|  | RS-232串口：可与计算机相连，收集电刀有关信息，为医疗事故提供依据。 |  |
|  | ★扩充口：不需任何转换接头直接连接达芬奇机器人等其他设备来控制电刀输出和停止。 |  |
|  | 射频启动口：能使与之相连的设备在电刀启动期间接收信息，从而在设备中产生响应。可与膀胱镜、腹腔镜、汽化镜、宫腔镜等连接.可配合膀胱电切镜实施前列腺汽化电切术 |  |
|  | ▲功率输出有效率值：98% |  |
|  | ▲双路输出功能：可同时接两支电刀笔，同时输出电凝。 |  |
|  | 散热方式：为电子散热片，噪音低，效果好。 |  |
|  | 功率预设模式：具备 |  |
|  | 默认输出模式设置：具备 |  |
|  | ★可连接CUSA超声外科吸引系统。 |  |
|  | ▲培训：在国内要有培训中心（能做动物实验） |  |
|  | 售后服务：终身保修，1年免费换件。24小时响应，1小时上门服务。每三月一次保养。 |  |
| 主要配置 |  | 数量 |
| 主机 |  | 1 |
| 单极脚踏开关 |  | 1 |
| 双极脚踏开关 |  | 1 |
| 病人回路负极板导线 |  | 1 |
| 成人病人回路负极板 |  | 5 |
| 按钮式手控电刀笔 |  | 5 |
| 备注： 1、带“★”符号项目为必须满足指标，若出现一项负偏离，则视为废标 2、带“▲”符号项目为重要指标，若出现三项及以上负偏离，则视为废标 3、其他项目为一般指标，若出现五项及以上负偏离，则视为废标 |  |  |

科室主任：                            科室代表：