麻醉科“多功能手术床”招标需求一览表

| 技术参数要求 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 产品配置名称 | 具体性能、参数要求 |  |
|  | 2、动力系统：采用电动液压驱动，采用非齿轮式联动系统，无外露连接件，术后清洁方 |  |
|  | 3、床台面升降，头脚倾和侧倾由3个独立液压缸液压驱动 |  |
|  | 4、电动控制系统：有线遥控器操作，光信号显示功能，键盘具有防误操作键，床体有备用操作系统，两套系统均可独立操作 |  |
|  | ★4.1、电动控制床体升降、左右倾、前后倾、背板、腿板、平移、腰桥、正折/反折。 |  |
|  | 4.2 直流/交流电双电源，内置电池充电后可保证≥24小时的供电时间。 |  |
|  | ★4.3、电动刹车/解锁，电动升降杆方式（非脚轮升降）能自动调整水平。并具有手动紧急解锁装置。 |  |
|  | 5、手术床材质 |  |
|  | 5.1 床板由透X光的高分子材料制成 |  |
|  | 5.2 床面骨架和升降柱外壳及侧导轨均为高含量镍铬合金不锈钢，不易生锈 |  |
|  | 5.3 底座外壳由不锈钢材料制成，防破裂，耐腐蚀，易清洗，永不生锈 |  |
|  | 5.4 床垫：采用分层特殊泡沫海棉芯制成，可依照病人体形重新自然塑型，避免病人点受力，有效防止长时间手术病人褥疮形成。接缝采用焊接工艺，密封性能好。具有X光可透，导静电，不漏液体，模块式，可拆卸等特性。厚度≥70mm |  |
|  | ★6、双向平移功能: 平移范围≥520mm。头部端平移距离≥190mm，脚部端平移距离≥330mm。 |  |
|  | ★7、电动腰桥功能：内置电动腰桥，升降范围0~150mm |  |
|  | 8、床板：由头板、背板、坐板及腿板等4部分组成, 头板/腿板可拆卸，便于安装相关附件。 |  |
|  | 9、手术床具有一键覆位功能。 |  |
|  | 10、手术床参数： |  |
|  | 10.1 手术床最大载重量：≥320Kg |  |
|  | 10.2 纵向倾斜（头脚倾）：≥25º/20º |  |
|  | 10.3 侧向倾斜（左右倾）：≥20º/20º |  |
|  | ▲10.4 背板（上下）：≥90º/40º |  |
|  | 10.5 电动正折位：≥40º/28º；电动反折位：≥80º/28 |  |
|  | 10.6 腿板下折/外翻：≥90º/90º |  |
|  | ▲10.7 床面最低高度：≤660mm；床面最高高度：≥1140mm |  |
|  | 10.8 手术床长度（有头板）≥2000 mm |  |
|  | 10.9手术床宽度：≥500mm |  |
| 主要配置 |  | 数量 |
| 电动油压手术床，包含电动前倾/后倾、左倾/右倾、上升/下降；电动背板/腿板；电动正折/反折；电动平移；内置电动腰桥；电动刹车；一键覆位；内置式电池。并包含以下配置： |  |  |
| 头板 |  | 1块 |
| 背板 |  | 1块 |
| 臀板 |  | 1块 |
| 整体腿板分体腿板 |  | 1块或2块 |
| 减压记忆床垫 |  | 1张 |
| 手控盒 |  | 1个 |
| 备用操作控制系统 |  | 1套 |
| 手板附软垫、绑带 |  | 2块 |
| 麻醉幕帘架附固定器 |  | 1个 |
| 绑带 |  | 1根 |
| 备注： 1、带“★”符号项目为必须满足指标，若出现一项负偏离，则视为废标 2、带“▲”符号项目为重要指标，若出现三项及以上负偏离，则视为废标 3、其他项目为普通指标，若出现五项及以上负偏离，则视为废标 |  |  |

临床科室主任：                        临床科室代表：