麻醉科（手术室） “综合手术动力系统”

招标需求一览表

| 产品主要用途 | 高速磨钻手机，无级变速,手机有顺时针、逆时针无级变速，快速安全接头释放等多种功能；运用于（1）普通创伤，脊柱外科，颌面外科，手部外科，足部外科；（2）适用于神经外科、耳科、脊柱外科、颌面外科及显微颅底等多种手术应用。 |  |
| --- | --- | --- |
| 安装场地 | 手术室 |  |
| 使用环境 | 手机工作温度不超过摄氏40度，手机及配件(包括线缆)高温高压消毒。电源：输入100-240VAC，50-60HZ |  |
| 技术参数要求 |  |  |
| 主要配置名称 | 具体性能、参数要求 |  |
| 手机 | 1、手机轻便小巧 （≤130g）。 |  |
|  | 2、手机及配件(包括线缆)高温高压消毒。 |  |
|  | ★3、一把手机安装所有接头（连接钻孔、打磨、锯等多种接头），可手控和脚踏。 |  |
|  | ▲4、高速磨钻手机 （≥60,000 转），无级变速,手机应有顺时针、逆时针无级变速;快速安全接头释放等多种功能。 |  |
| 控制台 | - 控制台可选配：单手柄带冲洗，多手柄带冲洗。 |  |
|  | 2、控制台可4档调节转速8。 |  |
|  | ▲3、控制台带有自动脉冲冲洗功能, 水量自由调节10-100毫升/分。可多功能用于磨钻,钻孔,摆锯,往复锯。 |  |
|  | ▲4、可选择动力主机带矩限制功能。 |  |
| 功能性附件 | - 超过100种以上钻、铣、磨产品及组合等。 |  |
|  | - 可调节限深1-6mm钻头附件。 |  |
|  | ▲3、克氏针接头,只需配一个接头即可使用,无需另配枪钻，转速≥2700转/分， 扭矩0.27Nm，直径0.6-1.6 mm。 |  |
|  | ▲4、四刃铣刀，Ø<2.2mm，工作长度22mm，二刃铣刀，Ø<1. 5mm, 工作长度14.8mm。 |  |
|  | 5、迷你快速颌面专用低速钻接头 18,000转/分。 |  |
|  | ▲6、专用显微驱动附件：带弧度渐细形管道，大小3.0MM—5.0MM，能很好的暴露手术术野。可选择种类≥ 9种，显微通道磨头最小直径0.5mm。 |  |
|  | 7、最为高效、快速的接头及耗材组装。 |  |
|  | ▲8、扩展：可接摆锯，往复锯，矢状锯接头。 |  |
|  | ▲9、可提供选配 机械式专用保养单元,无需人工保养。 |  |
| 主要配置(单套) |  | 数量 |
| 标准控制台（带冲洗） |  | 1 |
| 手机 |  | 1 |
| 脚控开关 |  | 1 |
| 功能性附件 |  | 5 |
| 各类配套耗材 |  | 10 |
| 清洁刷 |  | 3 |
| 保养油 |  | 3 |
| 备注： 1、带“★”符号项目为必须满足指标，若出现一项负偏离，则视为废标 2、带“▲”符号项目为重要指标，若出现三项及以上负偏离，则视为废标 3、其他项目为一般指标，若出现五项及以上负偏离，则视为废标 |  |  |

科室主任：

年       月      日