“手持式眼压计（儿童用）”招标需求表

| 产品主要用途描述 | 对行动不便的住院病人和儿童测量眼压； 供眼科实验室测量动物眼压； |
| --- | --- |
| 安装场地 | 眼科门诊、病房、手术室 |
| 使用环境 | 无特殊要求 |
| 技术参数要求 |  |
| 产品功能或配置名称 | 具体性能、参数要求 |
| 手持式眼压计（儿童用）主机 | 1、重量：小于260g |
|  | 2、测量范围：8-50mm Hg |
|  | ▲3、显示范围： 0-99mm Hg（眼压估计超出测量范围） |
|  | 4、精确度：▲1、（相对于测压法的95%容许误差）：±1.2mm 2、汞柱（≦22mm Hg） 3、重复性（变异系数）：＜10% |
|  | 5、显示单位：mm Hg |
|  | 6、医疗防触电保护等级B |
|  | 7、相对湿度10%~80%（不会凝结）。 |
|  | 8、半接触式，测量结果与GAT高度一致性，最高可达60mmHg以上。 |
|  | ★9、可用于角膜水肿、混浊或角膜表面不平等角膜病变者。可用于卧床患者；儿童；以及行动不便，配合意识差的病人。 |
|  | 10、采用可消毒探头，避免交叉感染。 |
|  | 11、仪器无需校正。 |
| 电源 | 12、电池 |
| 配置 | 主机 1台 |
|  | 电池 4块 |
| 备注： 1、带“★”符号项目为必须满足指标，若出现一项负偏离，则视为废标 2、带“▲”符号项目为重要指标，若出现三项及以上负偏离，则视为废标 3、其他项目为一般指标，若出现五项及以上负偏离，则视为废标 |  |

科室主任签字：

年    月    日