**眼科“角膜内皮细胞计数仪”招标需求表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **产品主要用途** | 采集和分析角膜内皮细胞 | |
| **安装场地** | 拟安装于眼科 | |
| **使用环境** | 1、气温  最高气温：40℃  最低气温：10℃  2、湿度  最大湿度：85％  防尘防震，避免阳光直射 | |
| **技术参数要求** | | |
| **主要配置名称** | **具体性能与参数要求** | |
| **角膜内皮细胞计主机** | 1、拍照和对焦操作方法：全自动/手动  2、厚度测量范围：400～700μm  ▲3、显示器：≥10寸，可360°旋转的触摸控制屏  4、分析参数：SD、CCT、HEX、MIN、AVG、CD、MAX、CV等  5、照片放大倍率：≥250x  6、操作方位：患者的任意一侧可操作  ▲7、具有全景拍照功能，全景拍摄面积：≥0.6×0.5mm  8、机体前部：≥5度俯角  ▲9、图像测量范围：≥0.27×0.54mm  ▲10、测量点：总共≥16点，中心1点，近中央≥1点，周边≥14点  11、细胞形状（多形性）和细胞面积的柱状图或直方图  ★12、分辨率：≥100 lp/mm | |
| **打印机** | 1、配备内置热敏打印机，可打印分析结果以及内皮细胞图像 | |
| **颌托** | 1、电动颌托 | |
| **设备配置清单** | | **数量** |
| 1、主机 | | 1台 |
| 2、颌托纸 | | 1盒 |
| 3、打印纸 | | 2盒 |
| 4、颌托纸销钉 | | 2个 |
| 5、监视器清洁布 | | 1块 |
| 6、触控笔 | | 1支 |
| 7、防尘罩 | | 1个 |
| 8、电动升降台,有台面 | | 1个 |
| **备注： 1、带“★”符号项目为必须满足指标，若出现一项负偏离，则视为废标**  **2、带“▲”符号项目为重要指标，若出现三项及以上负偏离，则视为废标**  **3、其他项目为一般指标，若出现五项及以上负偏离，则视为废标**  **4、论证专家组应不少于3人，使用科室1人，相关科室专家不少于2人(可邀请院外相关领域专家)** | | |

**科室主任签字：**

**论证专家组签字：**

**年 月 日**