眼科“光学生物测量仪(光干涉眼轴长测量仪)”招标需求一览表

| 产品主要用途描述 | 一，光学生物测量仪是利用激光相干测量原理，用非接触性的测量方法，避免了检查造成医院内感染的危险，无需表麻，能够完成①眼球轴长②角膜曲率③前房深度④角膜直径⑤瞳孔直径⑥角膜厚度的精确测量；内嵌SRK－T，SRK－II，Holladay I，HofferQ以及Haigis－L等人工晶体计算公式可供选择，支持多种公式比较分析，以获得个性化的精确计算结果；其中的Haigis－L公式无需角膜曲率的结果进行计算，能够完全避免角膜屈光手术后晶体度数计算的误差。 二， 应用：白内障，屈光手术 每年全国有数以百万计的白内障手术。光学生物测量仪能精确地测量眼轴长度以及手术前人工晶体 (IOL) 度数的精确计算。这是一种高精度的仪器，对以前所有的技术进行了一次革命性创新，为真正的视轴测量设立了一项新的标准。 |  |
| --- | --- | --- |
| 安装场地 | 眼科门诊 |  |
| 使用环境 | 无特殊要求 |  |
| 技术参数要求 |  |  |
| 产品功能或配置名称 | 具体性能、参数要求 |  |
| 光学生物测量仪主机 | ▲1.轴长 ： 范围：14-40 mm 精度：0.01mm ▲2.曲率半径：范围：5-13 mm 精度：0.01mm 3.前房深度：范围：1.5-6.5 mm 精度：0.01mm 4.中央角膜厚度：范围：250-1300 μm 精度：1μm 5.角膜直径：范围：7-14 mm 精度：0.1mm 6.瞳孔直径：范围：1-10 mm 精度：0.1mm ★7.双迈尔环角膜曲率测量：3.3mm测量360点数据,2.4mm测量360点数据。 |  |
| 打印机 | 激光彩色打印 |  |
| A超探头 | ▲内置超声测量：A超+角膜测厚 |  |
| 主要配置 |  | 数量 |
| 光学生物测量仪主机 |  | 1 |
| 操作手册 |  | 1 |
| 防尘罩 |  | 1 |
| 电脑 |  | 1 |
| 打印机 |  | 1 |
| A超探头 |  | 1 |
| 测厚探头 |  | 1 |
| 备注： 1、带“★”符号项目为必须满足指标，若出现一项负偏离，则视为废标 2、带“▲”符号项目为重要指标，若出现三项及以上负偏离，则视为废标 3、其他项目为一般指标，若出现五项及以上负偏离，则视为废标 |  |  |

科室主任签字：

年    月    日