眼科“角膜地形图仪”招标需求表

| 产品主要用途描述 |  | 该产品适用于为隐形眼镜配戴，屈光手术，角膜塑形术和角膜表面的一般评估提供角膜数据。 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 安装场地 |  | 眼科门诊 |  |
| 使用环境 |  | 2平米空间，其他无特殊要求 |  |
| 技术参数要求 |  |  |  |
| 产品功能 或配置名称 | 具体性能、参数要求 |  |  |
| 角膜地形图仪主机 | 功能1：角膜前表面轴向/切向地形图 |  |  |
|  | 功能2：角膜前表面高度图 |  |  |
|  | 功能3：角膜前表面屈光力图 |  |  |
|  | ★功能4：波前像差图 |  |  |
|  | ▲功能5：泪膜表面质量分析 |  |  |
|  | ▲功能6：模拟角膜接触镜验配（多曲面镜片/非球面镜片/圆锥角膜镜片/巩膜镜等） |  |  |
|  | ▲参数1 测量屈光力范围：15-100D |  |  |
|  | 参数2 测量范围：0.3-11mm |  |  |
|  | 参数3 测量视野范围: H12.5mm x V10.5mm |  |  |
|  | 参数4 Placido环:32 |  |  |
|  | 参数5 分析点:10200 |  |  |
|  | 参数6 测量点：9600 |  |  |
|  | 参数7 全景复合地形图：有 |  |  |
|  | 参数8 角膜Q值：有 |  |  |
|  | 参数9 角膜p值：有 |  |  |
|  | 参数10 角膜e²值：有 |  |  |
|  | 参数11 球面立体视图：有 |  |  |
| 计算机打印机及处理系统 | 彩色打印、与主机兼容系统 |  |  |
| 主要配置 |  |  | 数量 |
| 主机 |  |  | 1台 |
| 锥环测试头 |  |  | 1台 |
| 摄像系统 |  |  | 1套 |
| 升降台 |  |  | 2/台 |
| 计算机打印机及处理系统 |  |  | 1套 |
| 备注： 1、带“★”符号项目为必须满足指标，若出现一项负偏离，则视为废标 2、带“▲”符号项目为重要指标，若出现三项及以上负偏离，则视为废标 3、其他项目为一般指标，若出现五项及以上负偏离，则视为废标 4、论证专家组应不少于3人，使用科室1人，相关科室专家不少于2人(可邀请院外相关领域专家) |  |  |  |

科室主任签字：

论证专家组签字：

年    月    日