眼科“A/B超声诊断仪”招标需求表

| 产品主要用途描述 | 具有正常、玻璃体增强、视网膜观察模式，主要用于诊断眼科眼内疾病，显示病灶的位置、形态范围与周围组织的关系。可诊断玻璃体浑浊、视网膜脱落、框内肿瘤等眼内疾病。A超用于测量前房深度、晶状体厚度、眼轴长度、计算植入人工晶体屈光度数。 |  |
| --- | --- | --- |
| 安装场地 | 眼科门诊 |  |
| 使用环境 | 无特殊要求 |  |
| 技术参数要求 |  |  |
| 产品功能或配置名称 | 具体性能、参数要求 |  |
| A超 | ▲1、探头：频率10MHz(内置发光管) |  |
|  | ▲2、测量精度：±0.05mm |  |
|  | 3、测量参数：前房深度、晶体厚度、玻璃体长度、眼轴长度 |  |
|  | 4、测量模式：晶体眼、无晶体眼、致密白内障、各种人工晶体眼 |  |
|  | 5、IOL公式： SRK-II、SRK-T、HOFFER-Q、HOLLADAY、BINKHORST-II、HAIGIS |  |
|  | 6、统计计算：平均值和标准差 |  |
|  | 7、存储： 可存储8次A超扫描结果 |  |
| B超 | ▲1、探头：频率10MHz(静音型) |  |
|  | 2、扫描方式：扇形扫描 |  |
|  | 3、放大功能：多级连续放大，实时放大 |  |
|  | ★4、分辨力：轴向≦0.22mm 侧向≦0.44mm |  |
|  | 5、B超几何位置精度：横向≦3% 纵向≦2% |  |
| 玻璃体和视网膜增强功能 | 1、探头增益：30dB-105Db |  |
|  | 2、扫描角度：大于40度 |  |
|  | 3、图像灰级：256级 |  |
|  | 4、伪彩模式：多种伪彩 |  |
|  | 5、测量类型：多组距离、周长及面积 |  |
|  | 6、图象后处理：多组伪彩处理曲线 |  |
|  | 7、电影回放：100幅图像回放，AVI、JPG格式影像输出 |  |
| 其他 | 1、显示模式：B、B+B、B+A、A |  |
|  | 2、所见提示：预置专家字典输入或手工输入 |  |
|  | 3、检索功能：多关键字检索功能 |  |
|  | 4、适合WINDOWS XP,VISTA,WINDOWS7等多种操作系统 自定义报告模板 |  |
| 主要配置 |  | 数量 |
| A/B超主机 |  | 1 |
| 10MHz A超探头 |  | 1 |
| 10MHz B超探头 |  | 1 |
| 标定圆柱台阶靶 |  | 1 |
| 脚踏 |  | 1 |
| 显示器 |  | 1 |
| 键盘 |  | 1 |
| 音箱 |  | 1 |
| 打印机 |  | 1 |
| A/B超影像工作软件 |  | 装入系统 |
| 用户手册 |  | 1 |
| 软件操作手册 |  | 1 |
| 备注： 1、带“★”符号项目为必须满足指标，若出现一项负偏离，则视为废标 2、带“▲”符号项目为重要指标，若出现三项及以上负偏离，则视为废标 3、其他项目为一般指标，若出现五项及以上负偏离，则视为废标 |  |  |

科室主任签字：

年    月    日