**眼科“全自动综合验光组合台”招标需求一览表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **产品主要用途描述** | 检查眼近视远视散光等屈光状态 | |
| **安装场地** | 眼科门诊 | |
| **使用环境** | 需3平米空间，其他无特殊要求 | |
| **技术参数要求** | | |
| **产品配置名称** | **具体性能、参数要求** | |
| **全自动综合验光组合台** | 1. 综合验光台   1、桌面座椅可电动升降；  2、手臂，桌面小托板可电动锁定；  3、视力检查仪与验光仪之间连动互锁； | |
| 1. 智慧型电动检眼仪   ★1、测量范围：球镜：+26.75D— -29.00D  柱镜：+8.75— -8.75D  交叉柱镜：±0.25/±0.50D  PD：48-80mm  2、观察视野40°  3、电动PD.左右PD独立设置  ▲4、内置5个预设验光程序  5、额部检查LED监测被测者配合情况  ▲6、辅助镜片：遮挡片，小孔镜，红色马氏杆镜片，红/绿镜片，偏振片，PD检查镜，±0.5D固定交叉柱镜，+1.5D/+2.0D检眼补偿镜，分离棱镜。  7、内置21步完整验光法 | |
| 1. 魔术箱 2. 最小工作距离：0.9m(光学距离5M) 3. 视标数量≥27种 4. 视标切换速度1幅/0.24秒 5. 光源：白色LED 6. 视标类型：英文，数字，E字，C字，儿童图画 7. ▲其他视标：散光时钟表盘，双眼平衡，点，Duochrome balance,固视点，隐斜视，红绿滤镜，Schober,立体图标，Vertical coincidence,沃茨四点。 | |
|  | |
|  |  | |
| **主要配置** | | **数量** |
| **综合验光台** | | **1套** |
| **智慧型电动检眼仪** | | **1套** |
| **魔术箱** | | **1套** |
| **防尘罩** | | **1套** |
| **备注： 1、带“★”符号项目为必须满足指标，若出现一项负偏离，则视为废标**  **2、带“▲”符号项目为重要指标，若出现三项及以上负偏离，则视为废标**  **3、其他项目为一般指标，若出现五项及以上负偏离，则视为废标** | | |

**科室主任签字：**

**年 月 日**