眼科“光学生物测量仪”招标需求一览表

| 产品主要用途描述 | 适用范围该产品供医院眼科测量患者眼睛的眼轴长度、中央角膜厚度、角膜曲率、晶状体厚度、瞳孔测量、视轴偏心距、视网膜厚度和前房深度以及人眼角膜直径(白到白, WTW)测定和对要求的拟植入眼内人工晶体的度数计算。 |  |
| --- | --- | --- |
| 安装场地 | 眼科门诊 |  |
| 使用环境 | 无特殊要求 |  |
| 技术参数要求 |  |  |
| 产品功能或配置名称 | 具体性能、参数要求 |  |
| 光学生物测量仪主机 | 1.眼轴长度： 测量范围：14 – 32mm 分辨率：0.01mm 2.角膜曲率：测量范围：5 – 10mm 分辨率：0.01mm 3.前房深度：测量范围：1.5 - 6mm 分辨率：0.01mm ▲4.中央角膜厚度：测量范围：300 - 700μm 分辨率：1μm 5. 瞳孔测量：测量范围：2 -13mm 6. 视轴偏心距： 分辨率：0.01 mm ★7. 视网膜厚度： 分辨率：1μm 8．白到白：测量范围：7– 16mm 分辨率：0.01mm ★9.晶状体厚度：测量范围：1 - 6mm 分辨率：0.01mm ▲10.致密性白内障测量模式 |  |
| 人工晶体计算公式 | 包括SRKⅡ、SRKT、Haggis、HofferQ、Hollday、Olsen、BARRETT UNIVERSAL II、Hill-RBF、Shammas、Masket、Modified Masket、Barrett True-K（Lasik&PRK术后） |  |
| 电脑工作站 | 品牌机：处理器i5、内存4G 、硬盘、500TB 、集成显卡 或以上配置 |  |
| 打印机 | 彩色激光打印机 |  |
| 主要配置 |  | 数量 |
| 光学生物测量仪主机 |  | 1 |
| 电动升降台 |  | 1 |
| 电脑 |  | 1 |
| 打印机 |  | 1 |
| 备注： 1、带“★”符号项目为必须满足指标，若出现一项负偏离，则视为废标 2、带“▲”符号项目为重要指标，若出现三项及以上负偏离，则视为废标 3、其他项目为一般指标，若出现五项及以上负偏离，则视为废标 |  |  |

科室主任签字：

年    月    日