眼科“眼科超声诊断仪”招标需求表

| 产品主要用途描述 | 主要是进行眼视网膜、脉络膜、巩膜、玻璃体等眼后节组织的临床检查 |  |
| --- | --- | --- |
| 安装场地 | 门诊4楼眼科检查室 |  |
| 使用环境 | 无特殊要求 |  |
| 技术参数要求 |  |  |
| 产品功能或配置名称 | 具体性能、参数要求 |  |
| 眼科超声诊断仪主机 | （1）直观准确的生物测量，可用于IOL计算 （2）电影可回放：静态图像和视频存储空间无限制， ▲（3）具有玻璃体增强功能 ▲（4）冻结图像增益调节功能：增益调节范围25-90dB （5）可升级后节、前节检查探头 |  |
| B超探头 | B超 ： （6）探头频率：10MHz、20MHz（可选） ★（7）增益范围：20-110dB，具备手动和同步动态增益调节25-90dB ▲（8）探测深度：≥16-40mm （9）存储无限B超图像 （10）轴向分辨率：200μm 侧向分辨率：600μm |  |
| A 超探头 | （11）探头频率：11MHz （12）每只眼可存贮10次A超扫描结果 ▲（14）深度：≥16-40mm （15）X轴点数：2048 （16）测量：根据内置的晶体模式、手动或自动识别 （17）测量：角膜、前房、晶状体、玻璃体和眼轴长 （18）统计计算：平均值和标准差 （19）自动识别巩膜波 |  |
| 主要配置 |  | 数量 |
| 眼科超声诊断仪主机 |  | 1 |
| B 超探头 |  | 1 |
| A 超探头 |  | 1 |
| 黑白激光打印机(国内购置) |  | 1 |
| 高级台车(国内购置) |  | 1 |
| 计算机（国内购置） |  | 1 |
| 备注：1、带“★”符号项目为必须满足指标，若出现一项负偏离，则视为废标 2、带“▲”符号项目为重要指标，若出现三项及以上负偏离，则视为废标 3、其他项目为一般指标，若出现五项及以上负偏离，则视为废标 |  |  |

科室主任签字：

年    月    日