眼科“生物安全柜”招标需求一览表

| 产品主要用途描述 | 主要用于实验室微生物实验操作提供环境平台 |  |
| --- | --- | --- |
| 安装场地 | 第三住院部E区5楼眼科实验室 |  |
| 使用环境 | 无特殊要求 |  |
| 技术参数要求 |  |  |
| 主要配置名称 | 具体性能与参数要求 |  |
| 玻璃门、主机等 | - 防止在进行细胞学、分子生物学等检测实验时发生生物污染危害到实验人员及环境，同时为样品提供洁净的操作空间。 |  |
|  | - ★柜体气体循环方式采用采用30%气体经HEPA过滤器过滤后排放室内,70%气体机器内部循环。内部操作空间宽度：≥0.88米 |  |
|  | - 过滤器过滤效率: 99.999%@0.12 um |  |
|  | - 工作窗负压吸入口风速（流入气流风速）：≥0.55m/s±0.015 m/s；; |  |
|  | - 前窗可整块上下移动，无须用手托住前窗并身体探入安全柜内部即可方便从上方对前窗完全清洗。 |  |
|  | - 具有医疗器械注册证 |  |
|  | 7. ▲数字显示屏，实时动态显示操作区的下降气流流速和流入气流流速； 微电脑自动控制，风速自动补偿，风量、风速全程监控； |  |
|  | - 联动自锁功能。对所有的误操作均有保护性补偿设计，防止误触紫外线，微生物泄露，防止操作者在不安全状态下工作，防止风机空运转 |  |
|  | - 采用高强度防紫外前窗玻璃。 |  |
|  | - UV灯可编程定时，自动熄灭。定时范围从0小时到22小时。 |  |
|  | - 具有过滤器堵塞损坏，寿命不足10%，门已关、风机未关，工作窗开启限位和气流波动性报警系统； |  |
|  | - 生产企业通过ISO9001,ISO14001认证 |  |
| 主要配置清单 |  | 数量 |
| 1、主机 |  | 2 |
| 2、玻璃门 |  | 4 |
| 3、搁架 |  | 2 |
| 4、支撑地脚脚轮 |  | 8 |
| 备注： 1、带“★”符号项目为必须满足指标，若出现一项负偏离，则视为废标 2、带“▲”符号项目为重要指标，若出现三项及以上负偏离，则视为废标 3、其他项目为一般指标，若出现五项及以上负偏离，则视为废标 |  |  |

科室主任签字：                        科室代表签字：

年    月    日