眼科“电子天平”招标需求一览表

| 产品主要用途描述 | 该设备，主要用于实验室样品称量 |  |
| --- | --- | --- |
| 安装场地 | 第三住院部E区5楼眼科实验室，无特殊要求 |  |
| 使用环境 | 无特殊要求 |  |
| 技术参数要求 |  |  |
| 主要配置名称 | 具体性能与参数要求 |  |
| 主机、秤盘、打印机等 | 1.监管锁，可以用于防止意外操作的菜单锁 |  |
|  | 2.峰值保持功能 |  |
|  | 3.内置Mini USB接口；可自动识别标准打印机，直接向Excel 等传输数据而无需使用额外软件 |  |
|  | 4.温度、时间触发的全自动内部校准和调整isoCAL |  |
|  | 5.量程：118g |  |
|  | 6.★可读性：0.1 mg |  |
|  | 7.重复性（≤±mg）：0.1 |  |
|  | 8.线性（≤±mg）：0.2 |  |
|  | 9.密度直读 |  |
|  | 10.▲内置应用程序：配方、组分、统计数据、密度、百分比称量、单位转换、不稳定称重、峰值保持、计数等标准应用程序 |  |
|  | 11.前置式水平仪 |  |
|  | 12.肯辛顿锁 |  |
|  | 13.下部吊钩，满足大体积称量； |  |
|  | 14.大屏幕彩色触摸屏 |  |
|  | 15.中文操作界面 |  |
|  | 16.可编程、按时间间隔打印输出结果 |  |
|  | 17.称盘尺寸：Ф88 mm |  |
| 主要配置 |  | 数量 |
| 1、主机 |  | 1 |
| 2、防风罩 |  | 1 |
| 3、秤盘 |  | 1 |
| 4、电源 |  | 1 |
| 5、打印机 |  | 1 |
| 备注： 1、带“★”符号项目为必须满足指标，若出现一项负偏离，则视为废标 2、带“▲”符号项目为重要指标，若出现三项及以上负偏离，则视为废标 3、其他项目为一般指标，若出现五项及以上负偏离，则视为废标 |  |  |

科室主任签字：                        科室代表签字：

年    月    日