眼科“冰冻切片机”招标需求一览表

| 主要用途描述 | 主要用于处理新鲜组织的冷冻切片 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 安装场地 | 第三住院部E区5楼眼科实验室 |  |  |
| 使用环境 | 无特殊要求 |  |  |
| 技术参数要求 |  |  |  |
| 主要配置名称 |  | 具体性能与参数要求 |  |
| 主机、样品托 |  | ★1. 切片机主体位于冷冻箱体外，只有样本头在冷冻箱体内，确保冷冻箱降温时间0-2小时，同时便于仪器维护。 |  |
|  |  | 2. 双压缩机制冷系统，1个制冷冷冻箱，1个制冷速冻台。 |  |
|  |  | 3. 速冻台6个低温制冷点，均由压缩机制冷，最低可达-60℃，制冷迅速，降低冰晶形成 |  |
|  |  | 4. 样本头由半导体制冷，温度可在0℃~ -40℃迅速、准确的调节 |  |
|  |  | 5. 可进行福尔马林熏蒸消毒 |  |
| 刀架、冷锤（吸热块） |  | 6. 中文触控屏控制 |  |
|  |  | ▲7. 自动除霜功能 |  |
|  |  | 8. 冷冻箱可降温到-35℃ |  |
|  |  | 9. 水平行程25mm,垂直行程57mm |  |
|  |  | 10. 提供样本头快放功能，能迅速解下冷冻样本头上的样本托座 |  |
|  |  | 11. 刀架可横向移动，颜色区分各种压紧杆 |  |
|  |  | 12. 出色的人机工程学设计，脚踏高度可升降调节，降低操作疲劳 |  |
| 设备配置清单 |  |  | 数量 |
| 1、主机 |  |  | 1套 |
| 2、刀架 |  |  | 1个 |
| 3、中文说明书 |  |  | 1套 |
| 4、样品托 |  |  | 1个 |
| 5、超优刀片 |  |  | 1盒 |
| 6、无色冷冻包埋剂（118 ml×6） |  |  | 10套 |
| 7、冷锤（吸热块） |  |  | 1套 |
| 备注： 1、带“★”符号项目为必须满足指标，若出现一项负偏离，则视为废标 2、带“▲”符号项目为重要指标，若出现三项及以上负偏离，则视为废标 3、其他项目为一般指标，若出现五项及以上负偏离，则视为废标 |  |  |  |

科室主任签字：                        科室代表签字：

年    月    日