眼科“光片系统”招标需求一览表

| 产品主要用途 | 提供扫描成像系统光源，提供多通道及光栅检测器 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 安装场地 | 第三住院部E区5楼眼科实验室 |  |  |
| 使用环境 | 无特殊要求 |  |  |
| 技术参数要求 |  |  |  |
| 主要配置名称 |  | 具体性能与参数要求 |  |
| 光片系统、PC工作站 |  | ★1.激光照射系统：大功率优先 紫色固体激光器：405nm，功率20-50mW 蓝色固体激光器：488nm，功率10-20mW 绿色固体激光器：561nm，功率15-20mW 红色固体激光器：640nm，功率15-20mW |  |
|  |  | 2.所有激光谱线均由AOTF控制，可实现连续调节激光强度、高速激光谱线切换，具有快速光闸控制功能，可进行局部的ROI成像、FRAP等实验应用；激光强度调节范围：0.01%-100%，调节步进精度0.1%。 |  |
|  |  | 3.扫描检测系统：扫描系统和检测系统一体化集成设计，扫描检测系统与显微镜直接耦合，非光纤式导出，避免荧光信号的损失。 |  |
|  |  | 4.可旋转透射型光栅分光系统，所有荧光检测通道可执行高精度高线性光谱扫描，在全光谱（400-800nm）范围内均不高于2nm， |  |
|  |  | 5.不少于两个独立的荧光检测器和荧光检测通道，一个透射DIC检测通道，所有通道可实时扫描、同时叠加。 |  |
|  |  | 6.光谱最小调节步进：1nm，确保全光谱一致的分辨率，并且连续可调. |  |
|  |  | 7.扫描分辨率不低于4096×4096 |  |
|  |  | ▲8.扫描速度：常规扫描振镜 512×512=8-15帧/秒，256×256=20-61帧/秒；速度快的优先。 |  |
| 气压专用防震台、 |  | 9.模式：点扫描，矩形扫描，任意线/面扫描，任意图形区域扫描，Clip扫描，Zoom In 扫描，任意角度扫描，及X，Y，Z，T，λ任意结合或同时组合 |  |
|  |  | 10专业图像处理控制系统: 三维/四维可视图象重建，具有不少于Alphablend，Isosurface，MIP等多种三维渲染模式，随意进行空间切割，交互立体显示，并在成像过程中实时三维重构； Z轴深度补偿功能，随成像深度不同，可以随意线性或非线性调节激光强度和检测器灵敏度，自动补偿由于样品深度增加造成的信号衰减。 |  |
| 工作平台及激光器架、稳压电源 |  | 11. CPU Intel Xeon E5-1620v或更高；内存≥ 16GB；硬盘≥ 1TB HDD x2；SSD固态硬盘≥256GB；显卡NVIDIA Quadro K620 2GB或更高；DVD writer；操作系统Windows 7 Professional 64bit；30英寸液晶显示屏。 |  |
|  |  | 12. 不锈钢台面，M6螺孔阵列。万向活塞震动隔离器，隔振效率：垂直与水平均为90-97％@10Hz。系统固有频率：小于1-2Hz。台面厚度：50-100mm。承载力：≥160 kg。最大气压要求：80psi氮气或空气。 |  |
|  |  | 13.UPS稳压电源:能持续供电3小时以上 |  |
| 设备配置清单 |  |  | 数量 |
| 1、光片系统 |  |  | 1套 |
| 2、PC工作站 |  |  | 1套 |
| 3、气压专用防震台 |  |  | 1套 |
| 4、稳压电源 |  |  | 1套 |
| 5、工作平台及激光器架 |  |  | 1套 |
| 备注： 1、带“★”符号项目为必须满足指标，若出现一项负偏离，则视为废标 2、带“▲”符号项目为重要指标，若出现三项及以上负偏离，则视为废标 3、其他项目为一般指标，若出现五项及以上负偏离，则视为废标 |  |  |  |

科室主任签字：                        科室代表签字：

年    月    日