眼科“荧光凝胶成像仪”招标需求一览表

| 产品主要用途 | 基因和蛋白表达的研究是分子生物学实验室最重要的研究，而Western Blot是研究蛋白最重要的手段之一，此设备用于实现定量的Western Blot（变化的比例），直接的得到表达变化的程度。 |  |
| --- | --- | --- |
| 安装场地 | 眼科实验室 |  |
| 使用环境 | 无特殊要求 |  |
| 技术参数要求 |  |  |
| 主要配置名称 | 具体性能与参数要求 |  |
| 主机及软件 | ▲（1）系统模式：基于CCD检测的双色近红外荧光与化学发光成像系统，包括700nm和800nm双检测通道，激发波长分别为（685）nm和（785）nm，检测波长分别为720nm和820nm。 |  |
|  | （2）双色荧光系统兼容IRDye 680、IRDye 800CW、DyLight 680、DyLight 800、Alexa Fluor 680、Qdots 705及Qdots 800等近红外荧光染料；化学发光兼容市面上所有的反应试剂盒；常规凝胶成像可检测考马斯亮蓝与溴化乙锭。 |  |
|  | ★（3）光 源：2根独立的波长特异性的激光器，激发波长分别为685nm和785nm，使用寿命为18000-22000小时。此外包括600nm的散射照明光源。 |  |
|  | ▲（4）检测器： 20-24Bit的热电制冷低噪音CCD。 |  |
|  | （5）灵敏度： 红外荧光可检测到低于皮克级的Western Blot印记膜上的目标蛋白。 化学发光可检测到飞皮克级的Western Blot印记膜上的目标蛋白。 |  |
|  | ▲6 动态范围检测信号强度（5-6）个数量级，信号强度与样本浓度的相关性大于0.996。 |  |
|  | 7 成像面积（10-11） × （12-14）cm。 |  |
|  | 8 成像介质NC膜、PVDF膜、琼脂糖凝胶、聚丙烯酰胺凝胶等。 |  |
|  | 9 成像分辨率 120-130 um。 |  |
|  | 10 镜头自动对焦，无需手动调节。 |  |
|  | 11 一键成像 选定检测通道后，点击捕获按钮，即可获得每通道的图像并完成各通道图像之间的自动整合。 |  |
| 辅助功能要求 | 12 应用范围： 包括双色Western Blot、Southern Blot、Northern Blot、考马斯蛋白质凝胶成像、Cyto60 DNA凝胶成像、EB染色DNA凝胶成像等基于近红外荧光或化学发光检测的应用。 |  |
| 电脑工作站 | 品牌电脑，配置不低于i3-7100/4G/1TB/DVDRW/R5 430 2G独显+20寸显示器 |  |
| 设备配置清单 |  | 数量 |
| 主机 |  | 1台 |
| 品牌电脑 |  | 1套 |
| 孵育暗盒 |  | 1个 |
| 分析软件 |  | 1套 |
| 备注： 1、带“★”符号项目为必须满足指标，若出现一项负偏离，则视为废标 2、带“▲”符号项目为重要指标，若出现三项及以上负偏离，则视为废标 3、其他项目为一般指标，若出现五项及以上负偏离，则视为废标 |  |  |

科室主任签字：                        科室代表签字：

年    月    日