眼科“灭菌式CO2培养箱”招标需求一览表

| 产品主要用途描述 |  | 用于生物样本细胞培养 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 安装场地 |  | 第三住院部E区5楼眼科实验室 |  |
| 使用环境 |  | 无特殊要求 |  |
| 技术参数要求 |  |  |  |
| 主要配置名称 | 具体性能与参数要求 |  |  |
| CO2培养箱主机 | 1、工作体积≧180升 |  |  |
|  | 2、灭菌方式：六面加热灭菌，显示灭菌过程不同过程及状态并实施监控。灭菌温度：≧140℃ |  |  |
|  | 3、CO2控制精度：优于±0.1%, T/C传感器，（保修5年） |  |  |
|  | 4、★具有HEPA高效过滤系统，在关门0-5分钟内使腔体达到100级洁净指标，每隔1分钟腔体内空气自动过滤循环一次。有第三方认证100级空气质量白皮书 |  |  |
|  | 5、双重温度探头提供更多保障 |  |  |
|  | 6、产品列入UL（保险商实验室） |  |  |
|  | 7、高温消毒阶段≦3小时，可使用最耐热的 “参考菌” 来确证 除菌过程。 |  |  |
|  | 8、温度均一性: ≦±0.3℃ |  |  |
|  | 9、▲温度范围：高于室温5℃～50℃，控制精度：±0.1℃ |  |  |
|  | 10、CO2控制范围：0～20%， 箱体内TC 热导传感器在线检测CO2浓度。 |  |  |
|  | 11、报警：断电，温度差异、CO2浓度差异 |  |  |
|  | 12、箱体内100%凹圆角,无死角，便于清洁。 |  |  |
|  | 13、加热方式：加热元件位于外壁四周，较其他品牌的单点加热，温度更均一，灭菌时间更短 |  |  |
|  | 14、所以元器件均采用耐高温材料，灭菌过程对培养箱没有任何损伤。灭菌过程腔体外部保存常温，客户误开门自动停止加热，并及时报警 |  |  |
|  | 15、门开关具有自动的CO2截流功能 |  |  |
|  | 16、智能微处理控制器实时监测整个高温灭菌过程，显示温度状态信息,温度探头、报警信息指示灯、蜂鸣器等。 |  |  |
| 主要配置清单 |  |  | 数量 |
| 1、CO2培养箱主机 |  |  | 1 |
| 2、隔板 |  |  | 4 |
| 备注： 1、带“★”符号项目为必须满足指标，若出现一项负偏离，则视为废标 2、带“▲”符号项目为重要指标，若出现三项及以上负偏离，则视为废标 3、其他项目为一般指标，若出现五项及以上负偏离，则视为废标 |  |  |  |

科室主任签字：                        科室代表签字：

年    月    日