眼科“显微胚胎操作系统”招标需求一览表

| 产品主要用途描述 | 主要用于显微镜操作胚胎获取，图像识别，胚胎精细操作 |  |
| --- | --- | --- |
| 安装场地 | 第三住院部E区5楼眼科实验室 |  |
| 使用环境 | 无特殊要求 |  |
| 技术参数要求 |  |  |
| 主要配置名称 | 具体性能与参数要求 |  |
| 高级宏观变倍显微镜主机、显微操作系统 | ★1 连续变焦显微镜镜体：可变焦比：16.4 （7×～115×）；备有内装式孔径光阑，分辨率最高要求：≥890 LP/mm；。 |  |
|  | 2 物镜：超级焦深多波长消象散；高级平场复消色差物镜1X，N.A≥0.14 W.D.≥58mm |  |
|  | 3 聚焦机构：粗微调聚焦装置：备有内装式配重和聚焦机构轴粗、微调旋钮，微调精度：≤0.3μm |  |
|  | ▲4 LED荧光装置，激发组GFP、RFP,荧光采用光纤传导，荧光强度七档可调； |  |
| 多通道荧光装置、高分辩率物镜 | 5 透射光照明装置：照明底座能提供明亮有效的照明，可通过连续调节增加各种样品的对比度，可通过内置滤色片滑板调节亮度和色温。 |  |
|  | 6 外置反射冷光源：长寿命12V100W双分支光纤导光，带聚光镜，亮度可调节。 |  |
|  | ▲7 摄像装置：≥1490万像素制冷荧光摄像头，芯片为3CCD高清输出；实时帧速：1920 × 1200 (1 × 1): 60 fps； |  |
|  | 8 图像处理：灰阶调节；色彩调整；轮廓强调；修剪；亮度平均；图象增强、处理；自动、手动图象拼接；扩展视野景深；自动、手动图象位置校对，多维图象管理；自动化报告生成器；本地放大功能。 |  |
|  | 9 显微操作系统:X轴行程≥36mm;最小调节精度≤10μm;Y轴行程≥20mm;Z轴行程≥25mm,精度≤0.1mm |  |
|  | 10 软件功能：聚焦显示；间时记录；图文标注；黑平衡；自动存储；动态缩放；测量功能：随意对图象切割、测量、计数、分类；HE等染色方法的阳性灰度、阳性比例计算；简单电泳条带分析；荧光强度分析等。可以选择面积、周长、角度等50多种测量方式 |  |
|  | 11 电脑：电脑：Windows 7 Professional/Ultimate(64位)操作系统，I5以上处理器，8G内存，1T硬盘，刻录光驱，19寸显示器; |  |
| 设备配置清单 |  | 数量 |
| 1、高级宏观变倍显微镜主机 |  | 一台 |
| 2、高分辩率物镜 |  | 一套 |
| 3、多通道荧光装置 |  | 一套 |
| 4、高清摄像装置 |  | 一套 |
| 5、显微操作系统 |  | 一套 |
| 6、电脑系统 |  | 一套 |
| 备注： 1、带“★”符号项目为必须满足指标，若出现一项负偏离，则视为废标 2、带“▲”符号项目为重要指标，若出现三项及以上负偏离，则视为废标 3、其他项目为一般指标，若出现五项及以上负偏离，则视为废标 |  |  |

科室主任签字：                        科室代表签字：

年    月    日