**泌尿外科 “电子天平”招标需求一览表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **产品主要用途** | **用于实验室所有样品的称重** | |
| **安装场地** | **泌尿外科实验室** | |
| **使用环境** | **温度、湿度无特殊要求** | |
| **技术参数要求** | | |
| **主要配置名称** | **具体性能与参数要求** | |
| **主机** | ★1、**称重能力（克）:≥220**  **2、实际分度值 d（克）: ≥0.0001**  **▲3、检定分度值 e（克）：≥0.001**  ★**4、最小负载（克）：≥0.01**  **5、可重复性（标准偏差）（克）：≤0.0001** | |
| ★**6、内部校准:内部校准功能** | |
| **7、线性偏差: ≤0.0002** | |
| **8、灵敏度偏移范围:+10到+30°C (± ppm/K)2·10-6** | |
| **设备配置清单** | | **数量** |
| **电子天平** | | **1** |
| **电源** | | **1** |
| **备注： 1、带“★”符号项目为必须满足指标，若出现一项负偏离，则视为废标**  **2、带“▲”符号项目为重要指标，若出现三项及以上负偏离，则视为废标**  **3、其他项目为一般指标，若出现五项及以上负偏离，则视为废标** | | |

**科室主任签字： 科室代表签字：**

**年 月 日**