**泌尿外科 “小型高速低温离心机”招标需求一览表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **产品主要用途** | **主要用于科研项目中微量生物组织、生物样本低温高速离心处理。** | |
| **安装场地** | **泌尿外科实验室** | |
| **使用环境** | **温度范围：-9℃~40℃，湿度无特殊要求** | |
| **技术参数要求** | | |
| **主要配置名称** | **具体性能与参数要求** | |
| **主机** | ★**1、小型高速低温离心机，温度范围：-9℃~40℃；最大离心力:21100×g；最高转速:14800rmp；最大容量：1600ml；具有AutoLock自动锁盖；具备转头不平衡检测、超速保护、自动安全门锁等功能**  **▲2、24\*1.5/2ml角转头：**1.5mL PCR管单次最大处理数量≥60个 | |
| **3、**标配防生物污染转头  **▲4、**具有转头自动锁系统，无需其他辅助工具，只需按下按键，即可完成转头的装卸  **5、**安全性能：具有自动转头识别功能；自动锁盖和内锁装置；不平衡保护； | |
| **设备配置清单** | | **数量** |
| **高速低温离心机** | | **1** |
| **24\*1.5/2ml角转头** | | **1** |
| **备注： 1、带“★”符号项目为必须满足指标，若出现一项负偏离，则视为废标**  **2、带“▲”符号项目为重要指标，若出现三项及以上负偏离，则视为废标**  **3、其他项目为一般指标，若出现五项及以上负偏离，则视为废标** | | |

**科室主任签字： 科室代表签字：**

**年 月 日**