**泌尿外科 “高速低温离心机”招标需求一览表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **产品主要用途** | **主要用于科研项目中生物组织、生物样本低温离心处理。** | |
| **安装场地** | **泌尿外科实验室** | |
| **使用环境** | **温度范围：-10℃~40℃；湿度为正常湿度** | |
| **技术参数要求** | | |
| **主要配置名称** | **具体性能与参数要求** | |
| **主机** | ★**1、高速低温离心机：**温度范围：-10℃~40℃；最大离心力:25,830×g；最高转速:15,200×g；最大容量：1600ml；具有AutoLock自动锁盖；具备转头不平衡检测、超速保护、自动安全门锁等功能  **▲2、加减速控制：**9级加速控制/9级减速控制  **3、预冷功能：**有，快捷预冷程序 | |
| **4、具有不平衡检测系统**  **▲5、转头：**100mL容量的离心管角转头处理量：≥6个；1.5/2ml处理量≥48个  **6、密封酶标板转头：**最大转速：≥4000rpm，最大离心力：≥2200g | |
| **设备配置清单** | | **数量** |
| **高速低温离心机** | | **1** |
| **密封酶标板转头** | | **1套** |
| **转头** | | **1套** |
| **备注： 1、带“★”符号项目为必须满足指标，若出现一项负偏离，则视为废标**  **2、带“▲”符号项目为重要指标，若出现三项及以上负偏离，则视为废标**  **3、其他项目为一般指标，若出现五项及以上负偏离，则视为废标** | | |

**科室主任签字： 科室代表签字：**

**年 月 日**