眼科“实验室专用通风柜(技术型)”招标需求一览表

| 产品主要用途 | 主要用于辅助排出实验室中实验操作时产生的各种有害气体、臭气、湿气以及易燃、易爆、腐蚀性物质，防止实验中的污染物质向实验室扩散，同时避免工作人员吸入或咽入一些有毒的、可致病的或毒性不明的化学物质和有机体，保护使用者的安全。 |  |
| --- | --- | --- |
| 安装场地 | 第三住院部E区5楼眼科实验室 |  |
| 使用环境 | 无特殊要求 |  |
| 技术参数要求 |  |  |
| 主要配置名称 | 具体性能与参数要求 |  |
| 集体风罩、拉门 | 1. ★工作面的风速为：0.5±10%m/s；排风量为1200-3000M3/H；工作电压为：AC220-380V。噪音：不高于51分贝。 |  |
|  | 2.视窗拉门：采用模具一体成型弧电解镀锌钢，表面经环氧树脂粉沫烤漆喷涂或PP一体成型拉手，弧型设计可大大降低通风阻力。无段式活动式垂直拉升拉门，置于工作空间与操作者之间，以保护操作者安全，结合平衡装置，拉门可停于任意活动点(阻力不应过大)。 |  |
|  | 3.具备机电安装工程施工总承包贰级（含贰级）以上或机电设备安装工程专业承包贰级（含贰级）以上资质 |  |
|  | 4.具备环保工程专业承包贰级或以上资质 |  |
| 台面、电控系统 | ▲1.台面 - 采用耐酸碱、耐腐蚀、耐高温、耐污染、不易滋生细菌、易清洁、耐磨、耐冲击、抗弯曲、防潮、抗紫外线，环保且经久耐用的优质陶瓷板，台面与柜体的连接用胶粘合，所有台面加工时采用底板加厚处理。 - 提供市级以上检测中心出具的GB/T23266-2009检测报告。 - 提供市级以上检测中心出具的A1级防火检测报告。 - 提供市级以上检测中心出具的A2级防火检测报告。 - ①—④所述证书必须和原厂售后服务承诺书加盖公章一起提交方可有效。 |  |
|  | 2.电控系统：原装专用电控系统，设有双保护防漏电装置； - 根据需要进配功能模块或附件 ,能具有保护(包括短路保炉、过载保炉、过流保护、断相保护)和控制功能等,可实现过载、过流整定电流可调。实现对电动机负载(包括不频繁起动、频繁起动)、配电电路负载的控制与保护。 - 能够接通、承载和分断正常条件下包括规定的运行过载条件下的电流,且能够接通、承载并分断规定的非正常条件下的电流，如短路电流。 - 具有过载和短路保护功能 ，这些功能的协调配合使得KB0能够在分断直至其运行短路额定值( Ics)后连续运行。 - 具有远距离自动控制和就地直接人力控制功能,具有面板指示及机电信号报警功能,具有协调配合的时间一电流保护特性(具有反时限、定时限和瞬时三段保护性) - 预期短路电流下的分段时间为2-3ms,限流系数0.2以下。 - 提供模块化发明专利证明复印件加盖原厂公章 - 提供原厂售后服务承诺书加盖公章。 |  |
| 柜体、移动玻璃门、220、LED 照明系统，万向无影射灯、铰链、拉手、钢索及滑轮组 | 1.柜体：上部柜体（排气柜）与下部柜体（储物柜）采用上下分体结构,下柜体带抽风，管道联通主管道。 - 柜体设计：外壳材料通风柜柜体结构采用双层结构，内衬板与钢制外壳间预留有150mm空间供水、电、气连接、安装、维护以及通风柜滑轮及配重系统的安装、维护。 - 钢制外壳采用1.2mm厚上海宝钢电解镀锌钢板，表面经特殊处理后采用不低于阿克苏环氧树脂静电粉末喷涂喷体表面厚度达到85μm以上，有防锈、防腐蚀、耐有机溶剂等功能，最后经高温烘烤制作而成。 |  |
|  | 2.检修装置：通风柜两侧可拆装互换检修门板，便捷了水、电、气等管线的安装、维修、保养，而不必拆装通风柜的主结构。 |  |
|  | 一般指标：3.电动视窗管理系统：由电动升降电机、电子离合、电子刹车保护装置、急停开关等组成，开启或关闭通过电子助力模式启动电动升降视窗，可通过有人无人智能升降系统，也可停于任何操作位置。当铰链发生意外时，移门也不会下降。移门的关、闭有橡胶缓冲装置。当移门高度过高时，可自动回复到安全操作高度。移动门左右悬吊钢索安装时，完全隐藏于边框导轨C 型槽内，上下拉动时，不与轨道摩擦，以确保钢索安全，并避免与柜内腐蚀性化学气体接触。 |  |
|  | 4.内衬板及导流板：通风柜内衬板采用6mm白色耐高温抗倍特板,导流板安装位置与角度须使排气分布均匀，无死角，在标准状况下，三段式排风，以确保不同比重气体在导流板上、中、下均能有效排除。 |  |
|  | 5.集气风罩：要求集气罩具有良好的锥形集气角度及滑度，可以获得良好的集气平均性及低压损。 |  |
|  | 6.通风柜水电气配置：水电气配置:控制面板（选配项）：采用液晶屏控制面板 |  |
|  | 7.插座：采用工程插座，采用10A 220V或16A380V符合IP44国际标准多功能插座，适合各种仪器插头。安装在柜体正面外侧。 |  |
|  | 8.照明装置：全罩式双荧光灯设计，确保通风柜台面工作区域的照度不低于399LUX，飞利浦牌。灯罩底部6mm厚透明钢化玻璃固定在顶板上，可避免电气设备与柜内气体接触。灯罩采用镜面反射设计，便于更换和维护。 |  |
|  | 9.集成控制：可与实验室整体通风防护系统交互联系，实现三方多地操控管理（含远程操控设备：手机、电脑和维保单位的操控和实时检测） |  |
|  | 10.其它及五金配件要求： - 移动门玻璃：≥5.9mm厚钢化安全玻璃（有CCC安全标志）。 - 铰链：高光泽的316L不锈钢合页或隐蔽型 165度优质镀锌铰链，表面环氧树脂喷涂。 - 拉手：采用弓形不锈钢拉手或采用嵌入式铝合金拉手。 - 钢索及滑轮组：钢索采用PVC包覆钢索，滑轮采用优质尼龙材质，满足实验室防腐要求，确保移门上下移动时轻巧、稳定，确保长期使用安全。 - 配重：上下行程具静音轨道以限制，避免摇晃碰撞。 |  |
| 设备配置清单 |  | 数量 |
| 1、柜体 |  | 1 |
| 2、拉门 |  | 1 |
| 3、操作台面 |  | 1 |
| 4、水龙头 |  | 1 |
| 5、电控系统 |  | 1 |
| 6、内衬板及导流板 |  | 1 |
| 7、集气风罩 |  | 1 |
| 8、液晶屏控制面板 |  | 1 |
| 9、220V、LED照明系统，万向无影射灯 |  | 1 |
| 10、移动玻璃门 |  | 1 |
| 11、铰链、拉手 |  | 1 |
| 12、钢索及滑轮组 |  | 1 |
| 备注： 1、带“★”符号项目为必须满足指标，若出现一项负偏离，则视为废标 2、带“▲”符号项目为重要指标，若出现三项及以上负偏离，则视为废标 3、其他项目为一般指标，若出现五项及以上负偏离，则视为废标 |  |  |

科室主任签字：                        科室代表签字：

年    月    日