眼科“研究级小动物麻醉回收系统”招标需求一览表

| 产品主要用途描述 | 主要用于小动物的气体麻醉 |  |
| --- | --- | --- |
| 安装场地 | 第三住院部E区5楼眼科实验室 |  |
| 使用环境 | 无特殊要求 |  |
| 技术参数要求 |  |  |
| 主要配置名称 | 具体性能与参数要求 |  |
| 小动物麻醉机-桌面式/异氟烷/Pour Fil（含管路附件包） | 1 具有废气回收计量系统，废弃回器可吸收废气200g及以上。具有报警超重装置。 |  |
|  | ★2 pour Fil倒药式麻醉剂挥发罐，容量120ml，浓度范围0-5%，流量可控范围0-1000ml/min |  |
|  | 3 密闭性好、内部可承受50kpa压力零泄漏，安全可靠。可通过麻醉定位面罩与定位仪配套使用 |  |
|  | 4 配备双导管0.64×0.45mm的微量给药系统，包括：双导管，导管帽，注射内管，锁紧螺帽 |  |
| 麻醉诱导盒-小鼠(15*10*10cm)、气体回收系统-计量型/大小鼠通用 | 5 诱导盒采用有机玻璃材质，麻醉诱导盒-小鼠(15*10*10cm) |  |
|  | 6 具有防意外开启锁定结构和关闭状态安全保护结构，保证安全 |  |
|  | ▲7 带流量和温度自动补偿功能，精度不低于0.5%，且温度保持在10-35℃范围 |  |
|  | 8 单呼吸管路设计，无再循环呼吸回路系统 |  |
|  | 9 可选择氧气或空气作为供气气源，便携式设计，方便在不同的实验空间移动 |  |
| 设备配置清单 |  | 数量 |
| 1、小动物麻醉机-桌面式/异氟烷/Pour Fil（含管路附件包） |  | 1套 |
| 2、麻醉诱导盒-小鼠(15*10*10cm) |  | 1套 |
| 3、气体回收系统-计量型/大小鼠通用 |  | 1套 |
| 备注： 1、带“★”符号项目为必须满足指标，若出现一项负偏离，则视为废标 2、带“▲”符号项目为重要指标，若出现三项及以上负偏离，则视为废标 3、其他项目为一般指标，若出现五项及以上负偏离，则视为废标 |  |  |

科室主任签字：                        科室代表签字：

年    月    日