眼科“医用冷藏箱”招标需求一览表

| 产品主要用途描述 |  | 主要用于处理试剂及相关标本组织的冷藏保存。 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 安装场地 | 眼科实验室 |  |  |
| 使用环境 | 无特殊要求 |  |  |
| 技术参数要求 |  |  |  |
| 主要配置名称 |  | 具体性能与参数要求 |  |
| 医用冷藏箱主机 |  | ★1、容积≥888升，立式; |  |
|  |  | ★2、箱内温度：微电脑控制，数字温度显示，可通过调整设定温度使箱内温度恒定控制在2℃~8℃，调节增量为0.1℃，分辨率0.1℃; |  |
|  |  | 3、报警方式：声光报警，可实现超温报警、传感器故障报警、开门报警、断电报警、制冷系统故障报警； |  |
|  |  | 4、内置蓄电池，断电后可持续显示箱内温度及声光报警46小时; |  |
|  |  | 5、采用风冷,翅片式蒸发器，专业风道，保证箱内温度稳定均匀; |  |
|  |  | ★6、具有医疗器械注册证和CE认证; |  |
|  |  | 7、透明玻璃门设计，内设照明灯，方便随时观察箱内物品; |  |
|  |  | ▲8、≥11层搁物架设计，可根据存放物品的规格合理地调整间隙，充分利用空间; |  |
|  |  | 9、宽电压带，适合电压不稳定地区（187—242V）; |  |
|  |  | 10、环保无氟制冷剂; |  |
|  |  | 11、采用进口压缩机和冷凝风机; |  |
|  |  | 12、生产企业通过，ISO9001,ISO14001认证. |  |
| 设备配置清单 |  |  | 数量 |
| 医用冷藏箱主机 |  |  | 1台 |
| 电源线 |  |  | 1根 |
| 备注： 1、带“★”符号项目为必须满足指标，若出现一项负偏离，则视为废标 2、带“▲”符号项目为重要指标，若出现三项及以上负偏离，则视为废标 3、其他项目为一般指标，若出现五项及以上负偏离，则视为废标 |  |  |  |

科室主任签字：                        科室代表签字：

年    月    日