泌尿外科“空气消毒机”招标需求表

| 产品主要用途 | 设备主要用于对室内的空气进行消毒与净化处理。 |  |
| --- | --- | --- |
| 安装场地及使用环境使用环境 | - 应用场所:适用于医院一类、二类环境，如手术室、诊疗室、治疗室、输液室、检查室、ICU病区、NICU病区、产房、婴儿室、哺乳室、早产儿室、供应室去污区、检查打包及灭菌区、无菌物品存放区、低温灭菌间等环境。 制药厂：无菌室、实验室、药物配置中心等环境 食品饮料厂：生产车间、包装车间、无菌室等环境 公共场所：会议室、宾馆、娱乐场所、办公室等环境 |  |
| 技术参数要求 |  |  |
| 主要配置名称 | 具体性能与参数要求 |  |
| 空气消毒机 | ▲1、设备持续工作1小时，可使150m3房间空气中的自然菌的消亡率≥90%，处理后空气中平均细菌总数≤37.69cfu/m3 2、根据评价标准，达到消毒合格要求。（提供检测报告）室内空气中臭氧残留平均浓度均＜0.02mg/m3，符合GB/T18883-2002室内空气质量标准 ▲3、净化效果：设备持续工作2小时，可使房间内空气洁净度为100万级的100m3房间中的空气洁净度达到10万级 ▲4、多级过滤净化功能 配合等离子，可去除烟雾、甲醛、氨、苯，清新空气 ▲5、循环风量（m3/h）：≥1200 ▲6、等离子寿命：等离子体发生器和等离子体电机机芯寿命≥25000小时 7、人机共存：设备为动态消毒机，可在人机共存的环境中使用，且不生成二次污染 8、PM2.5消除率： PM2.5颗粒物净化效率≥99% 9、洁净空气输出比率：CADR洁净空气输出比率≥207.7m3/h 10、多档风速可调：提供手动、自动、定时三种工作模式供用户选择 11、智能提示功能：具备等离子故障报警、滤网过期提示功能。 12、电磁兼容性：符合EN55011标准要求 13、数字高精触摸键、一键式遥控器远程操控：面板独有“触摸感应”式高精键。采用最新工艺并经过上万次按压破坏性试验的高精技术，操作灵敏，点击迅捷，手感好且永不生锈、防水性、抗破损等安全性能操作极强。内容显示清晰、明亮，外观新颖美观 |  |
| 设备配置清单 |  | 数量 |
| 等离子体空气净化消毒机LK/KJF-150 |  | 1台 |
| 主控板 |  | 1块 |
| LCD显示屏 |  | 1块 |
| 等离子体发生器 |  | 1个 |
| KJFY套装电极 |  | 1个 |
| 电机 |  | 1个 |
| 触摸板 |  | 1个 |
| 温湿度传感器 |  | 1个 |
| 产品合格证 |  | 1份 |
| 产品保修卡 |  | 1份 |
| 使用说明书 |  | 1份 |
| 摇控器 |  | 1个 |
| 保险管 |  | 2个 |
| 备注： 1、带“★”符号项目为必须满足指标，若出现一项负偏离，则视为废标 2、带“▲”符号项目为重要指标，若出现三项及以上负偏离，则视为废标 3、其他项目为一般指标，若出现五项及以上负偏离，则视为废标 |  |  |

科室主任：                                                科室代表：