呼吸与危重症医学科“呼吸湿化治疗仪仪器设备”

技术参数需求表

| 产品主要用途 | 用于有自主呼吸的低氧血症、轻中度ARDS（急性呼吸窘迫综合征）、轻度COPD（慢阻肺）等患者，通过提供高流量，精确氧浓度、加温湿化的气体进行有效的呼吸治疗。对于机械通气的患者，通过高流量氧疗系统，可以提供有效的脱机策略，减少再插管率，减少困难脱机，减少长期使用呼吸机引起的并发症。 |  |
| --- | --- | --- |
| 安装场地 | 无特殊要求 |  |
| 使用环境 | 普通病房及监护室均可使用 |  |
| 技术参数要求 |  |  |
| 主要配置名称 | 具体性能与参数要求 |  |
| 呼吸湿化治疗仪 | 1. 通过主机内置的涡轮机和空氧混合器，外接氧气起源，能产生氧浓度精确可调的高流量气体，可用于成人及小儿（体重＞3公斤） ▲2.温度控制范围：31℃，34℃，37℃。 ▲3. 内置的一体化加温湿化器，能提供达到人体核心体温37℃及100%相对湿度(44mgH2O/L)的气体。 ▲4.一体化流量调节范围：儿童成人模式：10～60 L/min，每次增幅1-5升/分；小儿模式：2-25升/分，每次增幅1升/分 5.内置一体化实时氧浓度监测器，不需使用氧电池（无氧电池消耗、永久使用） 6.空/氧混合的氧浓度范围：21%～100% 7.加温湿化器的湿化水罐：由水瓶自动加水，水罐内必须具有气流导向装置，保证气流充分接触液面，以保证气流能达到37℃及100%饱和湿度(44mgH2O/L)。8. 呼吸管路性能：内置内壁外沿螺旋形加热丝，并且在近病人端具有温度和流量传感器，精确控制空氧混合气体的温度和流速。 9. 具有各种报警功能指示：管路漏气报警，水罐缺水报警，管路连接报警、电源中断报警（声音报警120秒）等 ★10.能提供鼻塞导管、气管切开接头和面罩转接头等不同病人连接界面（耗材），界面的管路部份必须采用透水不透气的材质，防止冷凝水进入病人气道，对病人造成伤害，保证治疗安全。 ★11. 必须具备完整的进气端到出气端机器内部管道的消毒设计，配备专业高温消毒工具套装1套，可进行设备内部气体通路的自动消毒，杜绝化学气体、液体类消毒物质的残留危害。开机自检，能回顾消毒次数等信息，确保治疗安全。 |  |
| 设备配置清单 |  | 数量 |
| 1、主机 含：涡轮机1个、空氧混合器1个、加温湿化器1套、氧浓度监测器1个 |  | 1台 |
| 2、消毒工具套装 |  | 1套 |
| 3、支架 |  | 1套 |
| 4、托盘 |  | 1个 |
| 5、篮子 |  | 1个 |
| 6、氧流量计 |  | 1个 |
| 7、空气过滤片 |  | 2片 |
| 8、输氧管及接墙氧硬喉管 |  | 1套 |
| 9、加热呼吸管路 |  | 1套 |
| 10、鼻塞导管 |  | 1个 |
| 备注： 1、带“★”符号项目为必须满足指标，若出现一项负偏离，则视为废标 ，需逐条说明具体理由 2、带“▲”符号项目为重要指标 3、其他项目为一般指标 4、原则上招标需求不超过15条。其中，带“★”符号不超过2条，带“▲”符号不超过3条 |  |  |

科室主任：                            科室代表：

年    月    日