检验科“细胞涂片离心沉淀仪”技术参数需求表

| 产品用途及使用范围 | 用于体液及其它悬浊液的快速沉淀，沉淀细胞涂能均匀分布于玻片上 |  |
| --- | --- | --- |
| 安装场地 | 检验科 |  |
| 使用环境 | 无特殊要求 |  |
| 技术参数要求 |  |  |
| 主要配置或模块名称 | 具体性能、参数要求 |  |
| 细胞涂片离心沉淀仪 | - ★采用微机控制、数字显示、触摸面板。（说明：数字化显示简洁明了，方便观察及使用）。 |  |
|  | - ★最高转速：≥2000r/min。（说明：转速达到：2000r/min以上，才能提取出所需要的样品，保证样品检测的准确性）。 |  |
|  | 3、▲最大相对离心力：≥429xg。 |  |
|  | 4、▲定时范围：0-99min可选。 |  |
|  | 5、金属机壳，电子门锁，开盖自动停机。 |  |
|  | 6、可编程操作，如有RCF自动计算与设定，设有超速保护程序。 |  |
|  | 7、细胞涂片沉淀器：直径0.8cm，容量50-2000μL。 |  |
|  | 8、▲涂片质量分布均匀，细胞形态清晰可见。 |  |
|  | 9、转速可调节。 |  |
|  | 10、提供配套检测耗材规格与价格。 |  |
|  | 11、提供检测耗材以外的其它配套材料的规格，相关费用由供货商承担，上述其它配套材料具体情况可以是：质控品、校准品、清洗液、耗材等。 |  |
| 设备配置清单 |  | 数量 |
| 离心机 |  | 1台 |
| 细胞涂片沉淀器 |  | 8个 |
| 电源线 |  | 1根 |
| 合格证 |  | 1份 |
| 说明书 |  | 1份 |
| 保修卡 |  | 1份 |
| 备注： 1、带“★”符号项目为必须满足指标，若出现一项负偏离，则视为废标 ，需逐条说明具体理由 2、带“▲”符号项目为重要指标 3、其他项目为一般指标 4、原则上招标需求不超过15条。其中，带“★”符号不超过2条，带“▲”符号不超过3条 |  |  |

科室主任：                              科室代表：