检验科“免疫定量分析仪”技术参数需求表

| 产品用途及使用范围 | 用于心血管包括脑损伤病人的早期辅助诊断、感染程度检测. |  |
| --- | --- | --- |
| 安装场地 | 检验科，无特殊要求 |  |
| 使用环境 | 无特殊要求 |  |
| 技术参数要求 |  |  |
| 主要配置或模块名称 | 具体性能与参数要求 |  |
| 硬件配置 | 1.▲试剂通道5个，可以同时检测5个不同项目。 |  |
|  | 2.检测原理：免疫层析法, 光学检测器：光源稳定，寿命长久，重复性好。 |  |
|  | 3.质控及定标：采用内标技术，客户无需再定标。 |  |
|  | 4.试剂贮存：试剂可以常温贮存，独立包装，随取随用。 |  |
|  | 5. 样本类型：全血、末梢血、血清、血浆、尿液等, 样本识别：采用条码识别技术，自动识别样本类型。 |  |
|  | 6.品牌计算机：达到“500G硬盘、4G内存、双核CPU、21寸液晶显示器”及以上。 |  |
|  | 7.样品体积：6μL～90μL。 |  |
|  | 8. ▲反应孵化时间：≤16分钟。 |  |
|  | 9. ★检测时间：15~30秒（机内检测时间）, 重复性：检测结果的变异系数≤20%。(说明：检测时间短，重复性好能够及时准确的为临床提供检测结果)。 |  |
|  | 10.▲检测项目至少包括NT-proBNP、S100-β、心肌损伤标志物(cTnl、 MYO、CK-MB)、H-FABP、PCT等5个检测项目。 |  |
|  | 11.仪器显示：液晶显示屏10英寸及以上，电阻触摸屏、分辨率800×600及以上。 |  |
|  | 12. 配套试剂盒报价：提供检测试剂规格与价格，包括试剂盒单价和单人份单价，并且，不同规格的试剂盒单人份报价必须保持一致。 |  |
|  | 13. 其它配套材料：提供配套检测试剂以外的其它配套材料，相关费用由供货商承担，上述其它配套材料具体情况可以是：质控品、校准品、清洗液、耗材等。 |  |
| 售后服务需求 |  |  |
| 软件配置 | 1.供应商提供完善配套售后服务。 |  |
|  | 2. ★可与医院HIS、LIS系统进行无缝连接，连接费用由供货商提供。（说明：能够方便设备与中心网络连接数据互通，更好的用于临床报告审核及发送）。 |  |
| 设备配置清单 |  | 数量 |
| 免疫定量分析仪 |  | 三台 |
| 品牌电脑 |  | 一套 |
| 黑白激光打印机 |  | 一台 |
| 备注： 1、带“★”符号项目为必须满足指标，若出现一项负偏离，则视为废标 ，需逐条说明具体理由 2、带“▲”符号项目为重要指标 3、其他项目为一般指标 4、原则上招标需求不超过15条。其中，带“★”符号不超过2条，带“▲”符号不超过3条 |  |  |

科室主任：                              科室代表：