眼科“光脉冲干眼症治疗（热脉动治疗仪）”设备招标需求表

| 产品主要用途描述 | 用于干眼症的治疗：消除非正常毛细血管扩张、改变睑板腺分泌物的性状、提高泪膜稳定性、减少细菌及螨虫生长 |  |
| --- | --- | --- |
| 安装场地 | 门诊4楼眼科治疗室 |  |
| 使用环境 | 无特殊要求 |  |
| 技术参数要求 |  |  |
| 产品功能或配置名称 | 具体性能、参数要求 |  |
| 光脉冲干眼治疗主机 | 1、适用于睑板腺障碍引起的干眼症治疗的强脉冲设备 |  |
|  | ★2、可调节脉冲光，脉冲能量对眼部安全范围内，数档可调，每档之间相差约0.8-1J |  |
|  | 3、波长：580-1200nm |  |
|  | ★4、脉冲光在安全有效范围内。脉冲光控制在毫秒级别，设备最高能量≤14J，不会造成眼部灼伤 |  |
|  | 5、患者及操作医生有严格的保护装置，治疗时可用眼罩盖住患者的眼睛，避免强光照射；操作医生佩戴专门的护目墨镜。 |  |
|  | 6、充电时间：可持续使用 |  |
|  | 7、最大功率：540VA |  |
|  | 8、噪音量：最大55dB |  |
|  | 9、安装要求：100-240VAC |  |
|  | 10、工作频率：50/60Hz |  |
|  | 11、工作温度: 工作：+5℃至+25℃;保存：-5℃至65℃ |  |
|  | 12、工作湿度：30-93% |  |
| 软件配置 | 13、开机自动检测，触摸操作； |  |
|  | 14、机器操作界面有明确的提示功能，对于有禁忌的患者可通过界面选择，提示操作医生不予治疗，防范误操作带来的损伤。 |  |
|  | ▲14、可精确控制输出治疗能量；每档能量，波长，脉冲宽度均由设备系统默认，避免人为地调整参数，实现精准和最优能量输出；从9J/cm²开始，以0.8-1J/cm²的递增方式，多个档位的治疗能量，针对不同程度的患者进行治疗 |  |
|  | ▲15、治疗快速，每次治疗时间小于10分钟 |  |
| 主要配置 |  | 数量 |
| 1、光脉冲干眼治疗主机 |  | 1 |
| 2、治疗头 |  | 1 |
| 3、激活卡+治疗头配件 |  | 1 |
| 4、护目眼罩 |  | 1 |
| 5、护目镜 |  | 1 |
| 6、医用耦合剂 |  | 1 |
| 7、治疗头维修钥匙 |  | 1 |
| 8、电源线 |  | 1 |
| 9、中文说明书 |  | 1 |
| 备注：备注： 1、带“★”符号项目为必须满足指标，若出现一项负偏离，则视为废标 2、带“▲”符号项目为重要指标，若出现三项及以上负偏离，则视为废标 3、其他项目为一般指标，若出现五项及以上负偏离，则视为废标 |  |  |

科室主任签字：

年    月    日