急诊科“气道管理系统”招标需求表

| 产品用途及使用范围 | 适应于患者临床麻醉及急诊抢救时的常规和困难气管插管处理，便于急救气道管理工作的开展 |  |
| --- | --- | --- |
| 安装场地 | 急诊科抢救室 |  |
| 使用环境 | 1、相对湿度：≤80% 2、大气压力：860hPa ～ 1060hPa 3、电源电压：a.c.220V±22V、50Hz±1Hz |  |
| 技术参数要求 |  |  |
| 主要配置或模块名称 | 具体性能与参数要求 |  |
| 困难气道车 | ▲1车体主要由塑、钢结构组成，外形尺寸≥700*450*1200mm，配备一个独立空间，可存放内窥镜≥2个，门可锁，配备笔记本支架，台面配备一个隐藏式的小台面。 |  |
|  | 2、车体配备氧气瓶支架。 |  |
|  | 3、车体配备可外接电源的插板线。 |  |
|  | 4、车上配备电子锁、手动解锁功能 |  |
| 可视喉镜（反复使用型） | 5、整机分辨率≥3.70LP/mm， 2.5—3寸进口高清晰真彩液晶显示屏，显示器能上下0º～130º转动，左右0º～270º转动；具备拍照功能。 |  |
|  | 6，整机景深≥5-100mm，视场角≥60º，整机重量≤185克。 |  |
|  | 7、主机具有良好的拓展性，可配置同品牌的新生儿镜片，婴幼儿镜片、小儿镜片、硬管型镜体、一次性使用镜体。 |  |
|  | ★8、可视喉镜各个规格型号镜片完全根据中国人上呼吸道解剖结构特点设计镜片厚度、长度和角度. 镜片渐缩型镜片： (1)反复型成人大号镜片的长度：125mm≤镜片长度≤140mm，厚度：≤16mm，40 º≤镜片角度≤45 º； (2)反复型成人中号镜片长度：123mm≤镜片长度≤135mm，厚度：≤16mm，40 º≤镜片角度≤45 º； (3)反复型小儿镜片长度：95mm≤镜片长度≤110mm，9.5mm≤厚度≤10.5mm，25 º≤镜片角度≤28 º； (4)反复型婴幼儿镜片长度： 90mm≤镜片长度≤108mm，9.5mm≤厚度：≤10.5mm，25 º≤镜片角度≤27 º； (5)反复型新生儿镜片长度：75mm≤镜片长度≤85mm，8mm≤厚度：≤10mm，5 º≤镜片角度≤8 º； 说明：符合中国人上气道的解剖结构，更好暴露声门、插管，满足不同年龄段患者插管需求。 |  |
|  | ★9、 反复使用镜片与摄像系统、照明系统为一个整体，完全防水，可低温消毒（熏蒸，浸泡）反复使用，无一次性使用耗材，且由特殊非金属材质精制而成。摄像系统周边需配备内置的全密封防水设计高功率LED光源。 说明：非金属材质避免反光，成像效果更好，重量轻使用方便；反复消毒使用降低后续使用成本。 |  |
| 可视喉镜（成人中号带材料） | 10、显示器与镜片支架不可拆分；2.5—3寸进口高清晰真彩液晶显示屏，显示器能上下0º～130º转动，左右0º～270º转动，整机分辨率大于3.70LP/mm。 |  |
|  | ▲11、配套使用一次性使用喉镜片，长度：105mm≤镜片长度≤115mm；40 º≤镜片角度≤45 º；前端摄像头位置镜片厚度≤12.5 mm |  |
| 可折弯硬性可视喉镜（可塑性） | 12、整机分辨率大于3.70LP/mm，2.5—3寸进口高清晰真彩液晶显示屏，显示器能上下0º～130º转动，左右0º～270º转动；具有拍照功能。 |  |
|  | ▲13、硬管采用可塑性金属材料制成，长度≥380mm。内置照明系统和摄像系统，配置有供氧接头。 |  |
| 设备配置清单 |  | 数量 |
| 1、困难气道车体 |  | 1台 |
| 2、反复使用可视喉镜（大号、中号、小儿号、婴幼儿号、新生儿号各个1台） |  | 5台 |
| 3、可视喉镜成人中号（一体机） |  | 2台 |
| 4、可折弯硬性可视喉镜（可塑性） |  | 2台 |
| 5、电源适配器 |  | 7个 |
| 6、金属手提箱 |  | 3个 |
| 7、气管插管钳（大中小各一把） |  | 3把 |
| 8、探条（软性探条） |  | 5根 |
| 9、喉罩（三代喉罩） |  | 10个 |
| 10、环甲膜穿刺套件 |  | 1套 |
| 11、气管切开插管及附件 |  | 1套 |
| 12、管芯 |  | 7根 |
| 备注： 1、带“★”符号项目为必须满足指标，若出现一项负偏离，则视为废标 ，需逐条说明具体理由 2、带“▲”符号项目为重要指标 3、其他项目为一般指标 4、原则上招标需求不超过15条。其中，带“★”符号不超过2条，带“▲”符号不超过3条 |  |  |

科室主任：                            科室代表：

年    月    日