输血科“血栓弹力图仪器”招标需求表

| 产品主要用途 | 动态监测整个凝血过程，全面兼顾血栓及出血风险，指导成分输血制品的输注，评估肝素等抗凝及抗血小板药物疗效。 |  |
| --- | --- | --- |
| 安装场地 | 120cm*75cm操作台面（需要牢固且固定），其中120cm为长，75cm为宽；如场地有限，至少需要90cm*75cm的操作台面。 |  |
| 使用环境 | 1． 室内使用，无阳光直射，无风直吹 2． 海拔高度不超过2000米 3． 最大相对湿度为80％ 4. 仪器安放平台牢固且固定 5. 标准220伏特电源接口 |  |
| 技术参数要求 |  |  |
| 主要配置名称 | 具体性能与参数要求 |  |
| 检测原理 | 电磁法检测，采用血栓弹力图传统悬垂丝设计，保证结果的可溯源性 |  |
| 检测速度 | 大于等于4例/小时。 |  |
| 检测通道 | 单台仪器检测通道：≥4通道。 |  |
| ★质控情况 | 配备原厂全血质控品，以CFDA批准的产品说明书为准 |  |
| 设备特点 | 设备具有自动上下杯功能，减少人为误差 |  |
| ▲精密度 | 所有配套试剂药监局批准的说明书上CV值小于10% |  |
| 输出参数 | R,K,ANGLE,MA,LY30，EPL，抑制率，MAADP，MAAA |  |
| ▲准确度 | 所有参数均大于90% |  |
| 通道差 | 小于5% |  |
| 结果传输 | 双向LIS链接 |  |
| 连续工作时间 | 不低于24小时 |  |
| 检验报告打印 | 中文结论+原图报告 |  |
| ★配套试剂 | 血栓弹力图试验（活化凝血）试剂，血栓弹力图试验（肝素酶包被）试剂，功能性纤维蛋白试剂，血小板聚集功能检测试剂 |  |
| 仪器组装模式 | TEG主机一台+计算机+打印机 |  |
| 设备配置清单 |  | 数量 |
| 血栓弹力图仪主机 |  | 1 |
| 电源线 |  | 1 |
| 应用软件光盘 |  | 1 |
| 网线 |  | 1 |
| 备注： 1、带“★”符号项目为必须满足指标，若出现一项负偏离，则视为废标 ，需逐条说明制定理由 2、带“▲”符号项目为重要指标 3、其他项目为一般指标 4、原则上招标需求不超过15条。其中，带“★”符号不超过2条，带“▲”符号不超过3条 |  |  |

科室主任：                                科室代表：

年    月    日