检验科“全自动化学发光仪”技术参数需求表

| 产品主要用途 | 用于血清肿瘤标志物检测 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 安装场地 | 无特殊要求 |  |  |  |  |
| 使用环境 | 无特殊要求 |  |  |  |  |
| 技术参数要求 |  |  |  |  |  |
| 主要配置名称 | 具体性能与参数要求 |  |  |  |  |
| 主机配置 | 1. | ★ | 检测系统：同一品牌的自动化检测系统；(电)化学发光法； 在重庆市三甲医院已安装带分杯或者离心功能的自有品牌的生化或免疫流水线(必须提供场地使用图片或者合同，以及医院和联系人)。（说明：（电）化学发光法是目前国际上主流的两种免疫项目检测的方法学，检测精密度均领先其他方法学；科室要引进国际上主流的品牌，得到国际的认可，并已经在重庆地区取得大型三甲教学医院充分认可的品牌，才能保证科室的检验质量及行业标杆地位） |  |
|  | 2. |  | 拓展性：模块化检测设备，能够根据使用需求，拓展连接免疫模块(不增加外部轨道)。 |  |
|  | 3. |  | 通信要求：支持连接LIS系统，具备双向通信功能。 |  |
|  | 4. |  | 系统功能：支持远程诊断功能；具备系统自动备份、自动恢复功能、可不停机连续加载试剂。 |  |
|  | 5. |  | 测试速度:总检测速度不低于550测试/h，模块数≤3个模块。 |  |
|  | 6. |  | 进样系统：轨道式进样，整套仪器只有唯一进样模块，方便操作，支持批量连续进样，单次进样容量≥300样本。 |  |
|  | 7. |  | 急诊要求：具备样品急诊检测功能。 |  |
|  | 8. |  | 样本管要求：可使用原始管、小儿样品管、具备样品管条码识别功能。 |  |
|  | 9. |  | 样本检测功能：具备样品量自动检测、凝块自动检测、自动复检、自动稀释、结果自动审核功能，总不精密度≤10%。 |  |
|  | 10. | ▲ | 样本检测要求：使用一次性反应杯及样本吸头，避免交叉污染(提供试剂说明书)，或者，样本携带污染：样本携带污染率≤0.1ppm（必须提供相关证明文件） |  |
|  | 11. | ▲ | 项目检测时间：所有肿瘤项目检测时间≤25min(提供试剂说明书) 。 |  |
|  | 12. |  | 试剂通道：同时上机检测项目数20项。 |  |
|  | 13. | ▲ | 开展肿瘤项目要求：项目覆盖率需满足以下所列项目不低于14项：AFP、CEA、CA 15-3、CA 19-9、CA 125、CA 72-4、TPSA、FPSA、CYFRA 21-1、S100、NSE、HE4、ProGRP、SCC、CA242、Ferrtin、HCG（提供产品注册证）。 |  |
|  | 14. | ▲ | 试剂上机要求：平均上机稳定期≥60天；无需预处理（提供试剂说明书）。 |  |
|  | 15. |  | 试剂校准要求：肿瘤项目定标方式：不高于2点定标，校准周期≥60天(提供试剂说明书) 。 |  |
| 试剂与耗材 | 16. |  | 试剂报价要求：必须提供检测试剂注册证上所有的包装规格与价格，包括试剂盒单价和单人份单价，并保证单人份报价必须保持一致。提供配套检测试剂以外的其它所有配套材料，相关费用由供货商承担，上述其它配套材料具体情况可以是：质控品、校准品、定标液、清洗液等所有检查项目所需要的耗材。（说明：各厂家同一项目有多个包装规格，保证单人份价格一致有利于科室成本测算，防止出现不同包装规格导致单人份价格不一致的情况，同时科室也可根据标本量情况随时更换包装规格，方便使用。每个项目检测涉及相应定标液、质控品、清洗液以及仪器耗材、消耗品等隐性成本，以上所有耗材由供货商承担有助于科室成本的把控，避免从侧方面增加科室成本。(备注：此条不作为加分项） |  |
|  | 17. |  | 提供配套辅助设备：提供检测试剂以外的其它配套辅助设备，相关费用由供货商承担，上述其它配套辅助设备包括：①品牌台式电脑（根据设备使用要求按需提供）；②黑白激光打印机（根据设备使用要求按需提供）；③水机，产水水质符合GB/T6682-2008分析实验用水标准一级水质量标准，产水量不低于80L/h，提供水机配套所需所有耗材；④UPS，输出额定功率20KVA/16KW，延时≥1小时。提供UPS配套所需所有耗材；⑤仪器安装LIS系统双通连接费用等。(备注：此条不作为加分项) |  |
| 设备配置清单 |  |  |  | 数量 |  |
| 全自动(电)化学发光免疫分析仪 |  |  |  | 1套 |  |
| 黑白激光打印机 |  |  |  | 1套 |  |
| UPS |  |  |  | 1套 |  |
| 水机 |  |  |  | 1套 |  |
| 各检测项目的配套试剂盒 |  |  |  | 1套 |  |
| 质控品、校准品、定标液、清洗液或其它耗材等配套材料 |  |  |  | 1套 |  |
| 备注：1、带“★”符号项目为必须满足指标，若出现一项负偏离，则视为废标 ，需逐条说明具体理由 2、带“▲”符号项目为重要指标 3、其他项目为一般指标 4、原则上招标需求不超过15条。其中，带“★”符号不超过2条，带“▲”符号不超过3条 |  |  |  |  |  |

科室主任：	科室代表：

年    月    日