检验科“全自动免疫分析仪”技术参数需求表

| 产品主要用途 | 同时检测AFP、AFP-L3、PIVKⅡ三个项目定量结果，用于原发性肝癌的早期筛查和术后疗效评估 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 安装场地 | 无特殊要求 |  |  |  |  |
| 使用环境 | 无特殊要求 |  |  |  |  |
| 技术参数要求 |  |  |  |  |  |
| 主要配置名称 | 具体性能与参数要求 |  |  |  |  |
| 主机配置 | 1. | ★ | 检测项目：在一台设备上能检测AFP、AFP-L3、PIVKAⅡ三个定量结果(说明：满足临床检测项目的需求) |  |
|  | 2. | ▲ | 全自动处理：能全自动加样、检测、输出结果，不需要手工干预 |  |
|  | 3. | ▲ | 检测速度：≥20人次/小时； |  |
|  | 4. |  | 检测方法：电泳荧光法或化学发光法；总不精密度：≤10% |  |
|  | 5. |  | 项目检测线性范围：AFP: 0.3-1000 ng/ml及以上；AFP-L3: 0.5-90.0%及以上；PIVKⅡ: 5-50000 Mau/ml及以上；满足低值和高值标本检测需求 |  |
|  | 6. |  | 机载冰箱：仪器拥有机载冰箱，具有2-10℃冷藏功能，保证试剂在机有效期不少于30天 |  |
|  | 7. |  | 加样针及清洗站：加样针采用特氟龙涂层设计，清洗站采用钢针内外部同时清洗技术，有效防止交叉污染 |  |
|  | 8. |  | 操作系统：采用触摸屏操作，简便快捷 |  |
|  | 9. |  | 最大装载样本数：≧30个，满足大批量标本同时上机 |  |
|  | 10. | ▲ | 具备不停机连续进样和急诊插入位，满足标本随到随做 |  |
| 试剂与耗材 | 11. |  | 配套的试剂盒、材料、耗材和周边设备：提供配套的项目检测试剂盒规格与价格，包括试剂盒单价和单人份单价，并且不同规格的试剂盒单人份报价必须一致；提供配套的检测试剂盒以外的其他所有配套材料与耗材，相关费用由供应商承担，上述所有配套材料与耗材的具体情况可以是质控品、校准品、清洗液、耗材等；提供检测试剂以外的其它配套辅助设备，相关费用由供货商承担，上述其它配套辅助设备具体情况可以是品牌电脑、黑白激光打印机、水机、UPS、LIS系统双通连接费用等。(备注：此项不作为单项加分项) |  |
| 设备配置清单 |  |  |  | 数量 |  |
| 全自动荧光免疫分析仪主机 |  |  |  | 1台 |  |
| 全自动样本进样器 |  |  |  | 1台 |  |
| 品牌电脑 |  |  |  | 1套 |  |
| 黑白激光打印机 |  |  |  | 1台 |  |
| 工具箱 |  |  |  | 1个 |  |
| AFP、AFP-L3、PIVKAⅡ检测试剂盒 |  |  |  | 1套 |  |
| 质控品、校准品、清洗液、耗材等其它耗材 |  |  |  | 各1套 |  |
| 备注：1、带“★”符号项目为必须满足指标，若出现一项负偏离，则视为废标 ，需逐条说明具体理由 2、带“▲”符号项目为重要指标 3、其他项目为一般指标 4、原则上招标需求不超过15条。其中，带“★”符号不超过2条，带“▲”符号不超过3条 |  |  |  |  |  |

科室主任：	科室代表：

年    月    日