检验科“阴道分泌物分析仪” 技术参数需求表

| 产品主要用途 | 主要用于女性阴道分泌物感染程度分析检测 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 安装场地 | 无特殊要求 |  |  |  |  |
| 使用环境 | 电源要求：187.2-264VAC（220VAC），50Hz±1% 环境要求：室温17-30℃，湿度15-85%，避免暖气或冷气风口，避免阳光直射 |  |  |  |  |
| 技术参数要求 |  |  |  |  |  |
| 主要配置名称 | 具体性能与参数要求 |  |  |  |  |
| 主机配置 | 1. | ★ | 显微镜镜检平台：采用高透明一次性计数板，保证成像清晰度高，一次性计数板可保存复检；或者平面层流技术。(依据：保证检测结果的准确性和可比性) |  |
|  | 2. | ▲ | 显微镜要求：内置显微镜，物镜需要有高倍镜（40×）和低倍镜（10×）并存，实现自动对焦、自动切换高低倍镜，选择清晰点进行拍照并录制视频后上传；或者，内置显微系统，CCD数字图像成像系统，采用自动聚焦和细胞跟踪技术，保证图片清晰，无需高低倍镜切换，避免故障。 |  |
|  | 3. | ★ | 检测项目：一机两测，实现一次性完成镜检和生化检测项目。镜检项目至少包括红细胞、白细胞、上皮细胞、线索细胞、霉菌、滴虫、菌丝；生化检测项目至少包括pH值、过氧化氢检测、白细胞酯酶、唾液酸苷酶。(限制设备的最低检测项目) |  |
|  | 4. |  | 吸样加样装置：具有防止管道堵塞功能，可进行内外清洗，避免交叉污染 |  |
|  | 5. |  | 自动废弃卡板装置：自动推出计数板和检测卡至废弃槽；废弃槽具有满载报警功能 |  |
|  | 6. |  | 检测流程的实时状态可监控：友好的人机对话界面，可实时监测每一个标本的检测过程，方便操作者进行有效的实时监控 |  |
|  | 7. |  | 自动提醒功能：仪器运行前自动提醒加载玻片和检测卡，有效避免因漏放玻片和检测卡造成的假阴性和假阳性 |  |
|  | 8. |  | 样本处理方式：完全地模拟人工镜检的载玻片、盖玻片镜检原理，一次性计数板实现自动加样至载玻片，自动盖盖玻片、自动压片，或采用已提前压片盖片的成品计数板，利用虹吸原理进入标准检测腔体，自动成像、自动上传图像、自动判读检测结果。 |  |
|  | 9. | ▲ | 检测模式：多模式可选（干化学、有形成分、全部模式），一次可进样量40个样本，批量检测速度50个标本/小时。 |  |
|  | 10. |  | 图像获取方式：通过大数据、人工智能算法或图像特征提取原理对拍摄到的全部粒子进行自动识别，对镜检结果自动判读。 |  |
|  | 11. |  | 全自动生化检测技术：集自动加样、温育、检测、结果判定、报告输出、数据统计于一体。 |  |
|  | 12. | ▲ | 用户数量：投标机型在重庆地区医院的用户数量≥3家，提供合同或供货发票。(必须提供场地使用图片或者合同，以及医院和联系人) |  |
| 打印机配置 | 13. |  | 彩色激光打印机参数：达到“打印机速度≥20页/分钟，首页输出时间：≤15.0秒钟，月打印负荷量4900页及以上，打印纸：A4规格(此项是必须满足项，但不作为单项加分项)。 |  |
| 试剂与耗材 配置 | 14. |  | 配套的试剂盒、材料、耗材和周边设备：提供配套的项目检测试剂盒规格与价格，包括试剂盒单价和单人份单价，并且不同规格的试剂盒单人份报价必须一致；提供配套的检测试剂盒以外的其他所有配套材料与耗材，相关费用由供应商承担，上述所有配套材料与耗材的具体情况可以是质控品、校准品、清洗液、耗材等；提供检测试剂以外的其它配套辅助设备，相关费用由供货商承担，上述其它配套辅助设备具体情况可以是品牌电脑、黑白激光打印机、水机、UPS、LIS系统双通连接费用等。(说明：各厂家同一项目有多个包装规格，保证单人份价格一致有利于科室成本测算，防止出现不同包装规格导致单人份价格不一致的情况，同时科室也可根据标本量情况随时更换包装规格，方便使用；每个项目检测涉及相应定标液、质控品、清洗液以及仪器耗材、消耗品等隐性成本，以上所有耗材由供货商承担，有助于科室成本的把控，避免从侧方面增加科室成本。备注：此条不作为加分项) |  |
|  | 15. |  | 可与医院HIS、LIS系统进行无缝连接，连接费用由供货商提供。(此项不作为单项加分项) |  |
| 设备配置清单 |  |  |  | 数量 |  |
| 阴道分泌物分析仪主机 |  |  |  | 1台 |  |
| 检测工作站（电脑） |  |  |  | 1套 |  |
| 检测试剂 |  |  |  | 1套 |  |
| 分析软件 |  |  |  | 1套 |  |
| 质控品、清洗液、校准品、标本采集管或一次性计数板等 |  |  |  | 各1套 |  |
| 彩色激光打印机 |  |  |  | 1台 |  |
| 备注：1、带“★”符号项目为必须满足指标，若出现一项负偏离，则视为废标 ，需逐条说明具体理由 2、带“▲”符号项目为重要指标 3、其他项目为一般指标 4、原则上招标需求不超过15条。其中，带“★”符号不超过2条，带“▲”符号不超过3条 |  |  |  |  |  |

科室主任：	科室代表：

年    月    日