眼科实验室“荧光定量PCR”招标需求一览表

| 产品主要用途 |  | 用于DNA或RNA等核酸样本的相对定量检测及分析 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 安装场地; 第三住院部E区5楼眼科实验室. |
| 使用环境; 无特殊要求. |
| 技术参数要求 |  |  |  |
| 主要配置名称 | 具体性能与参数要求 |  |  |
| 高通量荧光定量PCR系统一套、HRM高分辨熔解曲线软件系统MPA多板分析软件系统、 | - 控温范围内样本温度系统 - 样本平均升温速度：4-6 ℃/s(升降温速率连续可调) - 控温范围内控温误差:£0.1 ℃ - 控温范围内温度精确性：£0.1 ℃ - 控温范围内温度均一性:0.1 ℃ - 高分辨率熔解曲线HRM分辨率：0.01 ℃ - 熔解曲线分辨率：0.01 ℃ - ★标准扩增速度:35循环反应:96孔检测45-60.5分钟 - 光学系统 - 连续激发波长光源，宽光谱光源400-700nm - 激发通道： ≥5通道，检测通道： ≥6通道，可做6色荧光，提供6重试剂盒使用 - ▲可使用国产/进口6重荧光检测试剂盒 - 光学检测系统：CCD，CCD元件的可控制温度在10 ºC，防止光子漂移而造成噪音信号 - 激发光源与检测系统在工作中无需移动，保证系统稳定性。 - 所有样本同时激发并采集数据，孔间无时间差 - 检测模式 - HybProbe杂交探针；SimplProbe单探针；Taqman 水解探针（有文献支持需分别提供） - 荧光染料（SYBR Green I）：包括但不限于FAM™、SYBR®、Fluorescein、SYPRO® Orange、VIC®、JOE™、TET™、HEX™、TAMRA™、Texas Red®、Alexa Fluor 633、LC Cyan 500、Fluo 3、ResoLight、EvaGreen、LC Green、Cy3、Cy5、Yellow555、LC Red610、ROX、SYPRO Ruby、LC Red640、Snarf 1、Acid Fuchsin、Cy5.5、LC Red670、LC Red705等 - ▲HRM高分辨熔解曲线 - 分子信标（Scorpion） - 精密度：≤1.5倍拷贝数差异，置信度≥99.8% 3.6 装机指标：区分1000拷贝和2000拷贝模板浓度的差异 3.7 ROX：无需 3.8 颜色补偿功能：有 3.9 多板分析功能：有 3.10 边缘效应：无 - 软件功能 - 具有定性定量（绝对定量、相对定量） - 自动报告熔解温度；自动报告基因分型结果 - 高分辨率熔解曲线分析，发表文章大于200篇 - 多板分析功能，多次反应板数据合并、统计和分析功能 - 质控性能：标配软件提供符合FDA 21 CFR Part 11法规，便于数据溯源 - 通量 5.1 96个样本/次 5.2 样本容量：96孔板为10－100ul 5.3 动力学范围：定量动态范围可达100－1010/孔，样品无需稀释 - 试剂耗材 6.1 耗材支持：可使用单管，8联管，96孔板 6.2 试剂支持：开放平台，可使用国产或进口的各品牌试剂 6.3校正：无需ROX等被动染料校正 |  |  |
| 设备配置清单 |  |  | 数量 |
| 1、高通量荧光定量PCR系统一套 |  |  | 1套 |
| 2、原装配置控制单元一套，原装软件一套 |  |  | 1套 |
| 3、HRM高分辨熔解曲线软件系统 |  |  | 1套 |
| 4、MPA多板分析软件系统 |  |  | 1套 |
| 5、装机培训试剂耗材 |  |  | 1套 |
| 备注： 1、带“★”符号项目为必须满足指标，若出现一项负偏离，则视为废标 2、带“▲”符号项目为重要指标，若出现三项及以上负偏离，则视为废标 3、其他项目为一般指标，若出现五项及以上负偏离，则视为废标 |  |  |  |

科室主任签字：                        科室代表签字：

年    月    日