眼科“超微量紫外可见分光光度仪”招标需求一览表

| 产品主要用途描述 |  | 该设备主要用于核酸DNA、RNA分析, 蛋白质多肽分析 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 安装场地 | 第三住院部E区5楼眼科实验室 |  |  |
| 使用环境 | 无特殊要求 |  |  |
| 技术参数要求 |  |  |  |
| 主要配置名称 |  | 具体性能与参数要求 |  |
| 超微量紫外可见分光光度仪主机 |  | 1 自动化操作：机械臂自动擦拭功能 |  |
|  |  | ★2 全波长扫描功能：具有全波长扫描功能208－ 801nm |  |
|  |  | 3 检测器：光电二极管阵列（512个光电二极管 |  |
|  |  | 4 样品上样功能：自动 |  |
|  |  | 5 波长准确性：±1 nm |  |
|  |  | 6 单色器：全息光栅 |  |
|  |  | 7 光谱测定时间：3秒 |  |
|  |  | ▲8 定量范围（OD, dsDNA 浓度）: 光程 0.2 mm, 1－75 OD: 50 － 3,700 ng /μL 光程 0.7 mm， 0.3 － 21 OD: 15 － 1,000 ng /μL |  |
|  |  | 9 分析模式： 核酸DNA、RNA分析 蛋白质多肽分析 荧光染料标记分析 |  |
|  |  | 10 标记管理: 标记注册（最多 8 个新标记），编辑，删除; 默认标记（Cy 3, Cy 5, Alexa Fluor 546, Alexa Fluor 647） |  |
|  |  | 11 PDF 输出: 分析结果（详细视图，列表视图）保存于PDF文件中CSV 输出:分析结果（详细视图，列表视图），光谱数据保存于制表符分隔的文本中 |  |
| 设备配置清单 |  |  | 数量 |
| 1、超微量紫外可见分光光度仪主机 |  |  | 一台 |
| 2、擦拭纸 |  |  | 一套 |
| 备注： 1、带“★”符号项目为必须满足指标，若出现一项负偏离，则视为废标 2、带“▲”符号项目为重要指标，若出现三项及以上负偏离，则视为废标 3、其他项目为一般指标，若出现五项及以上负偏离，则视为废标 |  |  |  |

科室主任签字：                        科室代表签字：

年    月    日