眼科“显微注射系统”招标需求一览表

| 产品主要用途描述 |  | 通过放大倍率，精确定位找到目标核团后，对神经核团进行精确注射 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 安装场地 |  | 第三住院部E区5楼眼科实验室 |  |
| 使用环境 | 无特殊要求 |  |  |
| 技术参数要求 |  |  |  |
| 主要配置名称 |  | 具体性能与参数要求 |  |
| 微量注射泵主机 |  | 1、具有单通道注射或回抽功能 |  |
|  |  | 2、步进速率：27.5 秒/微步-52 微秒/微步 |  |
|  |  | ★3、流量速率：3.66 pl/min-3.818 ml/min |  |
|  |  | 4、可用夹持器固定在定位仪上注射， 配备双导管0.64×0.45mm微量给药系统。 |  |
|  |  | ▲5、精确度：±0.5% 重复性：±0.05% |  |
|  |  | 6、可与多个品牌的进口注射器或国产微量注射器搭配使用 |  |
|  |  | ▲7、注射器：无效腔仅为 1.5 nl；可匹配不同注射泵，可与视网膜色素上皮细胞注射包或眼内注射包结合在一起使用，可以提供两种不同体积的注射器，10 μl和 100 μl。自带针头为26G。 |  |
|  |  | 8、≥4.3 英寸彩色液晶触控面板设置参数 |  |
|  |  | 9、简单、便捷使用方便重：≤2KG |  |
| 体视显微镜 |  | 1、放大倍率：6.7-45倍 |  |
|  |  | ★2、变倍：0.67 - 45X连续变倍，变倍比1：6.7 |  |
|  |  | 3、三目观察筒：带0.5倍摄像接口，镜筒倾角为45°，视场数为22，瞳距调节范围为52-76mm |  |
|  |  | 4、操作器：总移动 20,000 (63 mm 移动)，最小容量 0.58 nL / step；线性移动 3.175 微米；重量 325 g (11.5 oz)；安装棒直径 7.9 mm (0.31 in.)控制器电源 2 amps, 12 V DC；尺寸 直径 32 mm x 190 mm；微步模式，精密度提高8倍。 |  |
|  |  | 5、工作距离：≥110mm |  |
|  |  | 6、目镜：10X，F.N. 22mm |  |
|  |  | 7、照明方式：透射光照明，反射光照，100W照明系统 |  |
|  |  | 8、超薄多功能底座。 |  |
| 设备配置清单 |  |  | 数量 |
| 注射泵主机 |  |  | 1个 |
| 双导管 |  |  | 100套 |
| 电源线 |  |  | 1根 |
| 体视显微镜主机 |  |  | 1台 |
| 70W-120W卤素灯光源底座 |  |  | 1套 |
| 中英文说明书 |  |  | 1套 |
| 备注： 1、带“★”符号项目为必须满足指标，若出现一项负偏离，则视为废标 2、带“▲”符号项目为重要指标，若出现三项及以上负偏离，则视为废标 3、其他项目为一般指标，若出现五项及以上负偏离，则视为废标 |  |  |  |

科室主任签字：                        科室代表签字：

年    月    日