乳腺甲状腺外科 “术中喉返神经监测仪”招标需求一览表

| 产品主要用途描述 | 主要用于甲状腺手术中识别、探查和鉴别喉返神经及分支，保护神经功能，降低神经损伤的风险。 |  |
| --- | --- | --- |
| 安装场地及使用环境 | 常规外科手术室，无特殊要求 |  |
| 技术参数要求 |  |  |
| 产品功能或配置名称 | 具体性能、参数要求 |  |
| 硬件配置 | ★1、监测技术：支持间歇性监测技术与持续性动态监测技术 |  |
|  | ★2、记录电极：具备与主机同厂生产的、一体化神经监护专用插管式电极 |  |
|  | ▲3、持续刺激电极：同厂生产持续刺激电极，可放置在迷走神经，用于术中持续监测神经功能。 |  |
|  | 4、通道数量： 4/8通道，可任意单独选择或同时选择 |  |
|  | 5、屏幕： 触摸屏，肌电图和肌电信号值显示在同一屏幕上 |  |
|  | 6、界面显示： 三种用户界面模式—设置，监控和报告 |  |
|  | 7、阻抗测量：自动“检查电极”特性 |  |
|  | 8、阻抗测量范围： 0-200千欧姆±20％或±100欧姆 |  |
|  | 9、抗干扰电夹： 增强干扰能力，自动测量电凝和电刀的输出 |  |
|  | 10、刺激电流范围：0-20mA |  |
|  | 11、刺激电流精度：调节精度可达0.1mA |  |
|  | 12、刺激探头：有普通刺激探头和手柄可调节刺激探头两种 |  |
|  | 13、信号精度：最高肌电信号可达20μV |  |
| 软件配置 | ★14、失真检测功能： 可区分失真信号和肌电图信号，同时过滤大多数的失真信号 |  |
|  | ▲15、技术支持：厂家提供技术支持，在国内有固定培训基地，提供系统培训； |  |
|  | 16、图示化提示：图片形式清晰指示系统连接步骤，明确肌肉刺激电极安放位置及患者界面盒连接顺序 |  |
|  | 17、声音提示：刺激探针接触神经有清晰提示音，报警提示 |  |
|  | ▲18、技术成熟度：国内不低于50家三甲医院使用 |  |
| 主要配置 |  | 数量 |
| 监护仪主机 |  | 1 |
| 4通道界面盒 |  | 1 |
| 抗干扰夹 |  | 1 |
| 神经监护气管插管6mm |  | 1 |
| 神经监护气管插管7mm |  | 1 |
| 刺激探头 |  | 1 |
| 球形探头 |  | 1 |
| 备注： 1、带“★”符号项目为必须满足指标，若出现一项负偏离，则视为废标 2、带“▲”符号项目为重要指标，若出现三项(含)及以上负偏离，则视为废标 3、其他项目为一般指标，若出现五项(含)及以上负偏离，则视为废标 |  |  |

科室主任：                                             科室代表：